Załącznik nr 1

do sprawy DLG-A 6893770-A

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU OBJĘTEGO ZAPYTANIEM

Przedmiot zamówienia:  Dostawa i montaż termocyklera (opartego na elementach Peltiera) umożliwiającego wizualizację reakcji RT-PCR w czasie rzeczywistym (1 kpl.)  realizowanego w ramach grantu OPUS pt. „Wpływ polimorfizmów N-końca receptora beta2- adrenergicznego na jego funkcjonalność, interakcje z lekami i skuteczność terapii niewydolności krążenia i ostrej niewydolności oddechowej” (2024/55/B/NZ7/02302) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Termocykler (oparty na elementach Peltiera) umożliwiający wizualizację reakcji RT-PCR w czasie rzeczywistym (1 kpl.) Producent/Firma*.............................................................................................. Urządzenie model/typ*..................................................................................... kraj pochodzenia* ............................................................................................. rok produkcji min. 2026: ......................................... o następujących parametrach:

Termocykler (oparty na elementach Peltiera) umożliwiający wizualizację reakcji RT-PCR w czasie rzeczywistym musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: - Aparat musi być wyposażony w blok 96 dołkowy do pracy z płytkami o objętości 0,2 ml - Blok 96-dołkowy musi być złożony z co najmniej 6 niezależnych stref grzejnych - Zbieranie danych musi być oparte o technologię typu CMOS - Czułość detekcji co najmniej od 1 kopii (danego genu) - „Rozdzielczość” detekcji: aparat/termocykler musi odróżniać co najmniej 1,5-krotną różnicę w stężeniu pomiędzy próbami - Zakres dynamiczny co najmniej 10 logarytmowy, umożliwiający precyzyjną detekcję materiału genetycznego w zakresie od 1 do 1010 kopii cząstek DNA/RNA w próbce - Źródło wzbudzania fluorescencji musi być oparte o białą diodę typu LED - Termocykler musi być wyposażony w minimum 6 kanałów wzbudzających/emisyjnych (zakres długość fali dla wzbudzenia 450–680 nm (+/-5nm)/ zakres długość fali dla emisji 500–730 nm(+/-5nm) - Aparat musi posiadać filtry umożliwiające detekcję minimum następujących barwników powszechnie stosowanych w laboratoriach : FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy®3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy®5, LIZ™, Cy®5.5. Musi istnieć możliwość jednoczesnego „zbierania” fluorescencji z Sybr Green oraz sond z próbek na jednej płytce - Maksymalna szybkość grzania bloku 96 dołkowego do pracy z płytkami o objętości 0,2 ml co najmniej 6.5 °C/sek - Zakres temperatury w bloku 96 dołkowym co najmniej od 4°C do 99°C. - Jednorodność zadanej temperatury w bloku 96 dołkowym co najmniej 0,5°C - Musi być możliwość zastosowania barwnika ROX™ - Aparat musi być wyposażony w port USB umożliwiający import lub export danych z aparatu do komputera lub na nośniki danych typu Flash - Musi istnieć możliwość rozbudowy oferowanego aparatu w przyszłości o: a) blok 96 dołkowy do pracy z płytkami i probówkami o objętości 0,1 ml b) blok 384 dołkowy do pracy z płytkami o objętości 0,02 ml c) blok do przeprowadzania reakcji w plastikowych kartach z fabrycznie naniesionymi zliofilizowanymi primerami oraz sondą do badania ekspresji 384 genów w tym samym czasie (wykorzystując płytki TLDA). Karta musi składać się z min. 8 portów do zbadania ekspresji genów w min. 8 próbkach jednocześnie. Objętość każdego naczynia reakcyjnego w karcie max. 2 μl. - Funkcja aparatu umożliwiająca logowanie się do spersonalizowanych ustawień Użytkowników poprzez bezdotykowe logowanie – np. uwierzytelnianie twarzy - Urządzenie musi mieć możliwość sterowania nim za pomocą wbudowanego panelu dotykowego (minimum 12-cali) celem szybkiego wybrania protokołu do uruchomienia aparatu i rozpoczęcia reakcji bez konieczności sterowania z komputera o którym mowa poniżej. - Urządzenie musi posiadać dedykowaną jednostkę sterującą zgodną z wymogami producenta, z zainstalowanym systemem operacyjnym, umożliwiającą niezakłóconą obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych - Urządzenie musi być wyposażone w wbudowaną wewnętrzna pamięć co najmniej 10 GB umożliwiającą zapamiętanie/zapisanie co najmniej 400 eksperymentów. - Minimalnie wymagane funkcje oprogramowania: a) zbieranie i przechowywanie danych, automatyczne wykreślanie krzywej dysocjacyjnej, automatyczne wykreślanie krzywej standardowej, oznaczanie ilościowe kwasów nukleinowych, oznaczanie jakościowe (+/-), analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (dyskryminacja alleli), zastosowanie kontroli wewnętrznej (IPC). b) muszą być dostępne bezpłatne programy do analizy ekspresji genów z możliwością pobrania ich ze strony internetowej, c) oprogramowanie do analizy ekspresji genów musi być kompatybilne zarówno z rozwiązaniami MAC oraz PC, d) oprogramowanie musi umożliwiać szybkie zliczenie objętości potrzebnych odczynników do złożenia reakcji na bloku, sygnalizowanie flagami próbek z błędami w oznaczeniu poziomu zebranej fluorescencji, e) oprogramowanie musi kalkulować automatycznie, w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej, f) oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne obliczanie relatywnej ekspresji genów metodą ∆∆Ct z przeprowadzonych eksperymentów dla określonej liczby próbek w tym samym czasie. - Waga aparatu nie może przekraczać 40 kg co pozwoli na jego relokację bez udziału serwisu - Zaoferowane urządzenie musi być zgodne z dyrektywą 2014/30/EU w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej - Zaoferowana jednostka sterująca musi mieć możliwość, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień systemu operacyjnego, dostosowania poziomu zużycia energii powiązanego z wydajnością pracy - Zaoferowana jednostka sterująca musi być zgodna z dyrektywą 2014/30/EU w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej

Podpis:

.......................

(Data i podpis osoby uprawnionej)