Załącznik nr 1 do sprawy DLG-A 7123090

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU OBJĘTEGO ZAPYTANIEM

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż zestawu chromatografii cieczowej sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS).

	Zestaw chromatografu cieczowego sprzężony z spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS) (1 kpl.)

Producent/Firma*.............................................................................................. 
Urządzenie model/typ*..................................................................................... 
kraj pochodzenia* ............................................................................................. 
rok produkcji min. 2026: ......................................... o następujących parametrach:

	Zestaw chromatografii cieczowej sprzężony ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS) (1 kpl.), musi spełniać co najmniej następujące funkcjonalności: 

Urządzenie musi być przeznaczone do wykonywania wysokoczułych i selektywnych analiz ilościowych związków chemicznych w próbkach pochodzenia różnego rodzaju, z wykorzystaniem techniki chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas.
Urządzenie musi umożliwiać rozdzielanie składników mieszanin metodą chromatografii cieczowej oraz ich ilościową i jakościową analizę. Spektrometr musi wykorzystywać analizator typu potrójny kwadrupol, umożliwiać jonizację analitów w trybie dodatnim i ujemnym (z szybkim przełączaniem polaryzacji), selekcję jonów macierzystych i potomnych oraz prowadzenie analiz w trybie monitorowania wielokrotnych reakcji (MRM). Zestaw musi być wyposażony w źródło o podwyższonej wydajności desolwatacji oraz układ kolizyjny i detektor zoptymalizowane pod kątem minimalizacji szumu tła, zapewniając granicę oznaczalności na poziomie niskich stężeń dla związków małocząteczkowych.

W skład oferowanego zestawu chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS) muszą wchodzić co najmniej następujące elementy:
1) Pompa gradientowa – 1 szt.
2) Termostat kolumnowy – 1 szt.
3) Automatyczny podajnik próbek (autosampler) – 1 szt.
4) Detektor mas typu potrójny kwadrupol (QQQ) – 1 szt.
5) Źródło jonizacji elektrosprejowej ESI
6) Źródło jonizacji chemicznej pod ciśnieniem atmosferycznym APCI
7) Jednostka sterująca wraz z monitorem i drukarką
8) Generator azotu do LC/MS wyposażony w zintegrowane, bezolejowe sprężarki o wydajności min. 35 L/min i czystości azotu co najmniej 99,5%. Ciśnienie wylotowe azotu co najmniej 7,0 bar
9) Oprogramowanie do sterowania wszystkimi modułami systemu, akwizycji, analizy i obróbki danych
10) Kolumna chromatograficzna HPLC – minimum 1 szt.
11) Komplet materiałów startowych, akcesoriów, przewodów, kapilar i elementów połączeniowych niezbędnych do instalacji, uruchomienia i prawidłowej eksploatacji zestawu

Wszystkie elementy wchodzące w skład oferowanego zestawu muszą tworzyć kompletny, wzajemnie kompatybilny i zintegrowany system analityczny LC-MS/MS, zapewniający prawidłową współpracę wszystkich modułów pod względem technicznym, sprzętowym i programowym. Poszczególne elementy zestawu muszą być w pełni kompatybilne ze sobą oraz umożliwiać zintegrowane sterowanie, akwizycję danych, przetwarzanie i analizę wyników pomiarowych.

Główne moduły zestawu LC-MS/MS, obejmujące moduł chromatografu cieczowego (LC) oraz moduł spektrometru mas (MS), muszą być w pełni kompatybilne technicznie i funkcjonalnie, zapewniać prawidłową współpracę wszystkich elementów zestawu, wspólne sterowanie za pomocą oprogramowania oraz możliwość kompleksowej obsługi serwisowej całego systemu.

Zestaw LC-MS/MS musi umożliwiać prawidłową i stabilną pracę w warunkach laboratoryjnych w temperaturze otoczenia w zakresie co najmniej 15–35°C.

Pompa gradientowa (1 szt.) dwuskładnikowa (tzw. binarna), minimum czterotłokowa, z gradientem po stronie wysokiego ciśnienia (tzw. high-pressure gradient), spełniająca co najmniej następujące wymagania techniczne: 
- konstrukcja pompy musi być oparta na minimum czterech tłokach pracujących równolegle lub szeregowo
- musi zapewniać pulsacje ciśnienia nie większe niż 0,3 MPa
- musi posiadać zintegrowany, dwukanałowy odgazowywacz fazy ruchomej (degazer)
- musi umożliwiać podłączenie minimum dwóch butli z rozpuszczalnikami o pojemności 1 L każda
- musi umożliwiać pracę przy maksymalnym ciśnieniu roboczym wynoszącym co najmniej 600 bar
- musi zapewniać zakres przepływu co najmniej od 0,001 ml/min do 5 ml/min, o regulacji przepływu z rozdzielczością co najmniej 0,001 ml/min
- precyzja przepływu: ≤ 0,07% RSD,
- dokładność przepływu nie gorsza niż: ±1% lub ±10 µl,
- pompa musi być wyposażona w dotykowy, kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny, zapewniający dostęp do interfejsu użytkownika umożliwiającego co najmniej:  
· dostęp do wbudowanych przewodników diagnostycznych, zawierających instrukcje rozwiązywania problemów związanych z pracą urządzenia,
· dostęp do procedur wymiany zużywalnych elementów eksploatacyjnych,
· rejestrowanie aktywności urządzenia w postaci elektronicznego dziennika zdarzeń,
· monitorowanie liczników zużycia elementów eksploatacyjnych oraz analizę trendów parametrów pracy urządzenia,
· informowanie operatora/użytkownika o konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub wymiany elementów eksploatacyjnych, w szczególności uszczelnień pompy.
- pompa musi umożliwiać późniejszą rozbudowę o nadstawkę na butle z rozpuszczalnikami, wyposażoną w system monitorowania poziomu rozpuszczalników, np. poprzez indywidualny pomiar masy każdej butli. Moduł będzie musiał umożliwiać monitorowanie w czasie rzeczywistym ilości rozpuszczalników w poszczególnych pojemnikach fazy ruchomej oraz przekazywanie tych danych co najmniej do oprogramowania sterującego, z możliwością sygnalizowania niskiego poziomu płynu.

Termostat kolumnowy (1 szt.), spełniający co najmniej następujące parametry:
- termostat musi zapewniać zakres regulacji temperatury co najmniej od 10°C poniżej temperatury otoczenia do +85°C
- stabilność temperatury - nie gorsza niż ±0,1°C
- dokładność temperatury nie gorsza niż ±0,5°C
- precyzja temperatury nie gorsza niż niż 0,05°C
- termostat musi być wyposażony w dwa niezależnie sterowane moduły grzewczo-chłodzące, umożliwiające jednoczesne podgrzewanie fazy ruchomej przed kolumną chromatograficzną oraz jej chłodzenie za kolumną, z wykorzystaniem dwóch modułów Peltiera
- termostat musi umożliwiać jednoczesne umieszczenie minimum czterech kolumn chromatograficznych o długości do 300 mm
- kolumny chromatograficzne muszą być umieszczone w pozycji poziomej, zapewniając optymalne warunki rozdziału chromatograficznego
- termostat musi umożliwiać pełne sterowanie jego funkcjami i parametrami pracy z poziomu oprogramowania sterującego systemem LC-MS/MS, o który mowa poniżej 

Automatyczny podajnik próbek (autosampler) (1 szt.) musi spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne:
- autosampler musi umożliwiać automatyczne podawanie próbek z co najmniej 130 fiolek o pojemności 1,5 ml / 2 ml, 
- autosampler musi umożliwiać pracę przy ciśnieniu roboczym wynoszącym co najmniej 600 bar
- musi zapewniać zakres objętości nastrzyku co najmniej od 0,1 µl do 100 µl
- precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,25% RSD
- błąd przenoszenia (tzw. carry-over) nie gorszy niż 0,004%
- musi umożliwiać termostatowanie próbek w zakresie temperatur co najmniej od +4°C do +40°C
- automatyczny podajnik próbek musi umożliwiać późniejszą rozbudowę o wewnętrzny moduł termostatowania minimum dwóch kolumn chromatograficznych o długości do 300 mm

Detektor mas typu potrójny kwadrupol (QQQ) (1 szt.) spełniający, co najmniej następujące parametry: 
- spektrometr mas musi zapewniać co najmniej następujące parametry czułości:
· w trybie jonizacji pozytywnej:
- instrumentalny limit detekcji (IDL) w trybie MRM: nie większy niż 10 fg rezerpiny przy nastrzyku wzorca o masie 20 fg
- stosunek sygnału do szumu (S/N), określony metodą RMS: minimum 350 000:1 dla nastrzyku 1 pg rezerpiny (przejście jonowe m/z 609 do 195)
· w trybie jonizacji negatywnej:
- instrumentalny limit detekcji (IDL) w trybie MRM: nie większy niż 10 fg chloramfenikolu przy nastrzyku wzorca o masie 20 fg
- stosunek sygnału do szumu (S/N), określony metodą RMS: minimum 350 000:1 dla nastrzyku 1 pg chloramfenikolu (przejście jonowe m/z 321 do 152)
- spektrometr mas musi posiadać rozdzielczość masową nie gorszą niż 0,7 amu FWHM
- stabilność masowa spektrometru musi wynosić poniżej 0,1 amu w ciągu 24 godzin
- spektrometr mas musi zapewniać zakres masowy co najmniej od 5 do 1400 m/z
- musi zapewniać szybkość skanowania wynoszącą minimum 15 000 amu/s
- musi zapewniać zakres dynamiczny wynoszący co najmniej 6,0 × 10⁶
- musi umożliwiać ustawienie czasu przebywania (dwell time) dla pojedynczego przejścia MRM o wartości nieprzekraczającej 1 ms
- musi zapewniać szybkość akwizycji danych w trybie MRM wynoszącą minimum 500 przejść MRM na sekundę (500 MRM/s)
- musi zapewniać czas przełączania polaryzacji jonizacji pozytywnej i negatywnej nie dłuższy niż 20 ms
- musi zapewniać dokładność masową nie gorszą niż 0,1 amu w zakresie mas od 5 do 1000 m/z
- spektrometr mas musi być wyposażony w komorę kolizyjną zapewniającą efektywną fragmentację jonów i wysoką wydajność pracy w trybie MS/MS
- kwadrupole spektrometru muszą być ogrzewane w celu ograniczenia osadzania się zanieczyszczeń 
- spektrometr mas musi być wyposażony w źródło jonizacji elektrosprejowej (ESI), umożliwiające podgrzewanie gazu suszącego (azotu)
- musi być wyposażony w źródło jonizacji chemicznej pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI)
- musi umożliwiać przeprowadzanie procedury strojenia (TUNE) z poziomu oprogramowania sterującego, o którym mowa poniżej, bez konieczności manualnej ingerencji operatora/użytkownika w konstrukcję źródła jonów
- musi umożliwiać automatyczne przeprowadzanie procedury strojenia (Auto-TUNE) z wykorzystaniem zintegrowanego układu podawania substancji kalibracyjnej, bez konieczności stosowania zewnętrznej pompy strzykawkowej
- musi umożliwiać wykorzystanie azotu jako gazu kolizyjnego w komorze kolizyjnej
- musi posiadać funkcję czyszczenia kapilary wprowadzającej jony do detektora bez konieczności zapowietrzania układu próżniowego
- detektor mas musi być przystosowany do posadowienia na stole laboratoryjnym oraz musi mieć wymiary nieprzekraczające:
· wysokość: 40 cm,
· szerokość: 40 cm,
· głębokość: 80 cm.
- spektrometr mas (bez pompy wstępnej) musi być przystosowany do instalacji na stole laboratoryjnym, a jego masa nie może przekraczać 70 kg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wymagań dotyczących granicy wykrywalności IDL w trybie jonizacji pozytywnej  na podstawie testu przeprowadzonego zgodnie z procedurą producenta na etapie dostawy i montażu zestawu w miejscu użytkowania urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby test potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących granicy wykrywalności IDL w trybie jonizacji pozytywnej został przeprowadzony przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje w zakresie instalacji, uruchamiania oraz weryfikacji parametrów analitycznych spektrometrów mas typu potrójny kwadrupol, potwierdzone odpowiednim przeszkoleniem lub doświadczeniem zawodowym. Wyniki przeprowadzonego testu muszą zostać udokumentowane w protokole zawierającym co najmniej zastosowaną procedurę testową, warunki pomiaru, uzyskane wyniki oraz ocenę spełnienia wymaganego parametru IDL.
 
Jednostka sterująca wraz z monitorem nie gorsza niż: 
· stacja robocza typu PC z procesorem nie gorszym niż procesor sześciordzeniowy
· dysk typu SSD minimum 1000 GB
· RAM minimum 32 GB
· Wgrany system operacyjny: MS Windows 11 Professional 64-bit lub równoważny. Parametry równoważności: - Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; System nie wymagający przeprowadzenia procedury aktywacyjnej (za pomocą połączenia internetowego lub telefonicznego) również po jego reinstalacji. Dołączony nośnik z systemem operacyjnym; - Urządzenie nie może zawierać preinstalowanego oprogramowania typu adware, trialware ani nieautoryzowanych narzędzi zbierających dane telemetryczne poza standardem producenta systemu operacyjnego;
· monitor LCD minimum 27”
· karta LAN x2
· zainstalowany pakiet oprogramowania biurowego w polskiej wersji językowej, umożliwiający tworzenie, edytowanie, zapisywanie i odczytywanie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji multimedialnych. Pakiet oprogramowania biurowego musi umożliwiać co najmniej: 
- zarządzanie ustawieniami oprogramowania za pośrednictwem zasad grup (GPO – Group Policy Objects) 
- otwieranie, edytowanie i zapisywanie dokumentów w formatach DOCX, XLSX oraz PPTX bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania konwertującego
- zachowanie możliwie pełnej zgodności formatowania i zawartości dokumentów z wymienionymi formatami
- posiadać polski interfejs użytkownika

Wraz z jednostką sterującą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fabrycznie nową, kolorową drukarkę laserową wraz z kompletem materiałów eksploatacyjnych umożliwiających jej uruchomienie i rozpoczęcie eksploatacji, w tym tonerami w wymaganych kolorach. Drukarka musi posiadać niezbędne przewody i akcesoria wymagane do jej prawidłowego podłączenia i użytkowania. 

Oprogramowanie do sterowania wszystkimi modułami systemu, akwizycji, analizy i obróbki danych, wgrane na jednostce sterującej, o której mowa powyżej, umożliwiające co najmniej: 
- pełne sterowanie wszystkimi modułami zestawu LC-MS/MS, w tym chromatografem cieczowym oraz spektrometrem mas, a także prowadzenie akwizycji, analizy, przetwarzania i archiwizacji danych pomiarowych
- analizę danych widmowych, w tym tworzenie, edytowanie, zapisywanie, przechowywanie i wykorzystywanie bibliotek widm masowych na potrzeby identyfikacji analizowanych substancji
- funkcję monitorowania stanu eksploatacyjnego urządzenia oraz automatycznego przypominania o konieczności wykonania czynności konserwacyjnych, w szczególności na podstawie monitorowania zużycia elementów eksploatacyjnych, w tym uszczelnień, oraz objętości przepompowanej fazy ruchomej
- definiowanie limitów zużycia elementów eksploatacyjnych oraz generowanie powiadomień o osiągnięciu ustalonych limitów i konieczności wykonania odpowiednich czynności konserwacyjnych
- Oprogramowanie musi zapewniać automatyczny elektroniczny zapis komunikatów o błędach, ostrzeżeń oraz zdarzeń związanych z pracą urządzenia, z możliwością przeglądania zapisanych informacji przez operatora/użytkownika

- Oprogramowanie musi zapewniać kompatybilność z wykorzystywanym przez Zamawiającego środowiskiem oprogramowania MassHunter, w zakresie umożliwiającym wymianę i wykorzystanie metod analitycznych oraz danych pomiarowych, w tym danych archiwalnych, z zachowaniem ich integralności i możliwości porównywania wyników

Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie, o którym mowa powyżej, objęte było licencją bezterminową (wieczystą), umożliwiającą użytkowanie oprogramowania na czas nieokreślony, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych w przyszłości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: 
· aktualizacji oprogramowania (w tym poprawek bezpieczeństwa, ulepszeń funkcjonalnych oraz aktualizacji zgodności z systemem operacyjnym) przez cały okres gwarancji. Aktualizacje nie mogą wymagać zakupu dodatkowych urządzeń/rozwiązań sprzętowych, 
· wsparcia technicznego dla Zamawiającego przez cały okres gwarancji, obejmującego m.in. konsultacje, pomoc przy instalacji aktualizacji oraz rozwiązywanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem oprogramowania

Przedmiot umowy musi posiadać możliwość późniejszej rozbudowy oprogramowania sterującego zestawem LC-MS/MS o oprogramowanie chemometryczne przeznaczone do zaawansowanej, wielowymiarowej i różnicowej analizy danych uzyskanych z pomiarów LC-MS/MS, umożliwiające identyfikację zależności, podobieństw i różnic pomiędzy dwiema lub większą liczbą grup próbek. 
Oprogramowanie chemometryczne musi umożliwiać tworzenie, walidację i wykorzystywanie modeli klasyfikacyjnych i predykcyjnych z zastosowaniem co najmniej następujących algorytmów i metod:
· Decision Tree – drzewa decyzyjne
· Support Vector Machine (SVM) – maszyny wektorów nośnych
· Naive Bayes – naiwny klasyfikator bayesowski
· Neural Network – sieci neuronowe
· Partial Least Squares Discriminant Analysis (PLS-DA) – analiza dyskryminacyjna metodą częściowych najmniejszych kwadratów
Oprogramowanie chemometryczne musi umożliwiać analizę danych pochodzących z pomiarów LC-MS/MS, w tym ich przetwarzanie i przygotowanie do analiz chemometrycznych oraz porównywanie wyników pomiędzy badanymi grupami próbek
Oprogramowanie chemometryczne musi umożliwiać eksport wyników analiz, modeli oraz danych przetworzonych do powszechnie stosowanych formatów plików, umożliwiających ich dalszą analizę i archiwizację

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z zestawem LC-MS/MS następujące wyposażenie dodatkowe i materiały startowe:
· Minimum 100 sztuk fiolek przeznaczonych do przechowywania i podawania próbek, wraz z odpowiednimi zamknięciami i septami, kompatybilnych z dostarczonym systemem autosamplera
· Minimum jedną kolumnę chromatograficzną HPLC, kompatybilną z dostarczonym systemem chromatograficznym i umożliwiającą prowadzenie analiz z wykorzystaniem oferowanego zestawu LC-MS/MS
· Komplet kapilar, przewodów i elementów połączeniowych niezbędnych do prawidłowej instalacji, połączenia oraz eksploatacji wszystkich modułów zestawu
· Komplet przewodów komunikacyjnych i zasilających, niezbędnych do połączenia, konfiguracji i uruchomienia wszystkich modułów zestawu LC-MS/MS
· Zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych – np. uszczelki, filtry, elementy zużywalne wymagane do rozpoczęcia pracy urządzenia
· Materiały do przygotowania i weryfikacji pracy systemu – substancje lub mieszaniny testowe niezbędne do wykonania testów instalacyjnych i potwierdzenia parametrów analitycznych
· Zestaw przewodów do podłączenia gazów
· Wszystkie pozostałe elementy wyposażenia, akcesoria, przewody, adaptery i materiały niezbędne do prawidłowej instalacji, uruchomienia i eksploatacji dostarczonego zestawu LC-MS/MS, zgodnie z wymaganiami producenta

Możliwość przyszłej rozbudowy systemu
Oferowany zestaw LC-MS/MS musi umożliwiać jego przyszłą rozbudowę o dodatkowe detektory chromatograficzne, w szczególności detektor fluorescencyjny (FLD) oraz detektor z matrycą diodową (DAD), z możliwością ich integracji z istniejącym systemem chromatograficznym

Oferowany system musi umożliwiać przyszłą rozbudowę o detektor fluorescencyjny (FLD) spełniający następujące wymagania:
- zakres długości fal wzbudzenia: obejmujący co najmniej zakres 200–1200 nm
- zakres długości fal emisji: obejmujący co najmniej zakres 200–1200 nm
- możliwość rejestracji trójwymiarowych widm fluorescencyjnych (3D) w trybie online

Oferowany system musi umożliwiać przyszłą rozbudowę o detektor z matrycą diodową (DAD) spełniający następujące wymagania:
- zakres długości fal: obejmujący co najmniej zakres 190–950 nm.
- matryca detekcyjna wyposażona w minimum 1024 elementy światłoczułe (diody)
- możliwość programowego ustawiania szerokości szczeliny spektralnej na poziomach: 1, 2, 4, 8 i 16 nm
- szybkość akwizycji danych: minimum 120 Hz

Oferowane urządzenie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania mającymi zastosowanie do tego rodzaju urządzeń, w tym wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej.

Oferowane urządzenie musi posiadać oznaczenie CE i być dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów serwisowych dostarczonego urządzenia co 12 miesięcy w okresie obowiązywania gwarancji, przy czym ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Przeprowadzenie każdego przeglądu serwisowego musi zostać potwierdzone odpowiednim wpisem do paszportu technicznego urządzenia lub raportem serwisowym przekazanym Zamawiającemu.

Gwarancja min. 24 miesięcy

Dostawa przedmiotu zapytania ofertowego obejmuje: dostarczenie urządzenia do miejsca użytkowania, rozpakowanie, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania.

Szkolenie instalacyjne: Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeszkolenia pracowników Zamawiającego w ilości nie mniejszej niż 4 osoby, w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji Urządzenia oraz zasad BHP w zakresie jego użytkowania. Szkolenie ma być przeprowadzone w taki sposób, aby po jego zakończeniu przeszkoleni pracownicy Zamawiającego byli zaznajomieni ze wszystkimi szczegółami procesu eksploatacji, obsługi i konserwacji Urządzenia oraz jego bezpiecznego użytkowania, jak również mogli samodzielnie prowadzić eksploatację i obsługę Urządzenia, jak i każdego z jego elementów.  Szkolenie musi zostać przeprowadzone w języku polskim, bezpośrednio po zakończeniu instalacji i uruchomienia zestawu LC-MS/MS, w miejscu jego użytkowania.

Szkolenie aplikacyjne: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu szkolenia aplikacyjnego w wymiarze co najmniej 5 dni roboczych, po 8 godzin szkoleniowych dziennie, dla minimum 4 pracowników Zamawiającego. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w języku polskim i obejmować zagadnienia praktyczne związane z wykorzystaniem zestawu LC-MS/MS, w szczególności opracowywanie metod analitycznych, przygotowywanie próbek, prowadzenie analiz, optymalizację parametrów analitycznych, interpretację wyników oraz analizę i przetwarzanie uzyskanych danych. Szkolenie aplikacyjne będzie realizowane na wezwanie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą, w okresie obowiązywania gwarancji. Koszty przeprowadzenia szkolenia, w tym koszty dojazdu i zakwaterowania osób prowadzących szkolenie, ponosi Wykonawca. Szkolenie musi zostać przeprowadzone bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
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