UM-ZP-262-30/13

Załącznik Nr 5 do SIWZ po zmianach – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy(ów)

……………………………………………………………………………………………..

Adres (y)


…………………………………………………………………………………………….

Województwo


……………………………………………………………………………………………..

NIP



……………………………………………………………………………………………..

REGON


……………………………………………………………………………………………..

Przystępując do postępowania przetargowego na:

Dostawa aparatury naukowo – badawczej, w tym laboratoryjnej, analitycznej oraz do analizy DNA
nr sprawy: UM-ZP-262-30/13
OFERUJĘ(MY)
Przedmiot zamówienia do zadania nr 1: 
Tabletkarka rotacyjna,
Producent/Firma: ___________________________________________________________________________

Urządzenie typ: ____________________________________________________________________________

Rok produkcji: _____________________________________________________________________________

Kraj produkcji: : ____________________________________________________________________________

Przedmiot zamówienia do zadania nr 2: 

Wytrząsarka do analizy sitowej proszków i granulatów z minimum 4  sitami, 
Producent/Firma: ___________________________________________________________________________

Urządzenie typ: ____________________________________________________________________________

Rok produkcji: _____________________________________________________________________________

Kraj produkcji: : ____________________________________________________________________________

Przedmiot zamówienia do zadania nr 3: 

Twardościomierz 
Producent/Firma: ___________________________________________________________________________

Urządzenie typ: ____________________________________________________________________________

Rok produkcji: _____________________________________________________________________________

Kraj produkcji: : ____________________________________________________________________________

Przedmiot zamówienia do zadania nr 4: 

Aparat przepływowy jednokomorowy do uwalniania substancji z postaci leku z kolektorem frakcji,

Producent/Firma: ___________________________________________________________________________

Urządzenie typ: ____________________________________________________________________________

Rok produkcji: _____________________________________________________________________________

Kraj produkcji: : ____________________________________________________________________________

Przedmiot zamówienia do zadania nr 5: 

Komora klimatyczna z chłodzeniem wewnętrznym,
Producent/Firma: ___________________________________________________________________________

Urządzenie typ: ____________________________________________________________________________

Rok produkcji: _____________________________________________________________________________

Kraj produkcji: : ____________________________________________________________________________

Przedmiot zamówienia do zadania nr 6: 

Aparat do analizy DNA Real – time PCR z zestawem do archiwizacji
Producent/Firma: ___________________________________________________________________________

Urządzenie typ: ____________________________________________________________________________

Rok produkcji: _____________________________________________________________________________

Kraj produkcji: : ____________________________________________________________________________

w konfiguracji jak poniżej:
	Lp.
	PARAMETR MINIMALNY
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI
	SKALA OCENY

	ZADANIE NR 1


	Tabletkarka rotacyjna

	1. 
	Rotor z 10 stacjami dla narzędzi  EUB
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	2. 
	Tabletkarka posiada kontrolę wagi z napędem silnikowym
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	3. 
	Tabletkarka posiada system kompresji wstępnej
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	4. 
	Możliwość pracy tabletkarki również z mniejszą ilością zainstalowanych narzędzi
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	5. 
	Posiada silnik elektryczny do regulacji prędkości rotora
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	6. 
	Posiada silnik elektryczny  do regulacji prędkości zasypywacza 
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	7. 
	Posiada ręczny system smarujący narzędzi
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	8. 
	Posiada 3-częściowy rotor z chromowanym stołem matrycowym
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	9. 
	Tabletkarka posiada stalową, spawaną konstrukcję podtrzymującą, zewnętrzną obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej, a pokrywy ochronne z przejrzystego tworzywa poliwęglanowego
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	10. 
	Standard stempli: EU B+D
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	11. 
	Standard matryc: EU B+D
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	12. 
	Ilość stacji: 10 B
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	13. 
	Maksymalna średnica tabletek: 16 mm
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	14. 
	Siła kompresji: nie mniej niż 60 kN
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	15. 
	 Głębokość napełnienia nie mniej niż 19 mm
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	16. 
	Waga: max. 360 kg
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	17. 
	Z tabletkarką dostarczone są przynajmniej stemple 8 i 12 mm (stemple 12 mm z bruzdą umożliwiającą podział tabletek)
	Warunek konieczny
	               TAK/NIE*

	Odrzucenie oferty, 

	18. 
	Tabletkarka posiada dodatkowy zestaw krzywek aby zoptymalizować pracę dolnego stempla przed wypełnieniem
	Warunek konieczny
	               TAK/NIE*

	Odrzucenie oferty, 

	19. 
	Posiada wyświetlacz siły kompresji wstępnej
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	20. 
	Posiada wyświetlacz głównej siły kompresji
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	21. 
	Posiada wyświetlacz siły wyrzutu
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	22. 
	Posiada system zasypu łopatkowego z napędem silnikowym
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	23. 
	Posiada ramę zasypu grawitacyjnego
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	24. 
	Posiada stalowy stół dedykowany tabletkarki
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	25. 
	Posiada możliwość ręcznego wykonania niewielkich ilości tabletek
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	26. 
	Posiada matryce ślepe
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	ZADANIE NR 2



	Wytrząsarka do analizy sitowej proszków i granulatów z sitami



	1. 
	Możliwość regulacji wibracji poprzez zmianę prędkości napędu
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	2. 
	Zestaw zawiera wytrząsarkę
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	3. 
	Zestaw min. 4 sit ze stali nierdzewnej o średnicy 19-21 cm   i kwadratowych oczkach o rozmiarze:  1400,  355, 180, 125  mikrometrów
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	4. 
	Sita powinny odpowiadać wymaganiom stawianym przez najnowszą Farmakopeę Europejską i umożliwiać przeprowadzenie analizy sitowej
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	 ZADANIE NR 3



	Twardościomierz

	1. 
	Możliwość badania parametrów takich jak: twardość, grubość, średnica/długość tabletki
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	2. 
	Pomiar twardości „ze stałą siłą” i „stałą prędkością” 
w zakresie przynajmniej do 500 N
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	3. 
	Port umożliwiający podłączenie drukarki 
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	4. 
	Zakres pomiarów: 

a) twardość przynajmniej do  500 N (+/- 1 N)

b) średnica/długość tabletki przynajmniej do 26mm
	Warunek konieczny
	a) TAK/NIE*
b) TAK/NIE*

	Odrzucenie oferty, gdy nie spełnia chociaż jednego warunku

	5. 
	Wyświetlacz LCD lub LED
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	6. 
	Zgodny z najnowszą Farmakopeą Europejską
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	ZADANIE NR 4


	Aparat przepływowy jednokomorowy do uwalniania substancji z postaci leku z kolektorem frakcji



	1. 
	Aparat zawiera cele przepływowe dostosowane do badania tabletek (małych i dużych), , czopków, proszków.
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	2. 
	Aparat zawiera jedno stanowisko do uwalniania substancji leczniczej z postaci leku
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	3. 
	Aparat umożliwia pracę w układzie otwartym i zamkniętym
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	4. 
	Aparat posiada możliwość rozbudowy i podłączenia spektrofotometru zarówno w systemie otwartym jak i zamkniętym oraz współpracy z kolektorem frakcji
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	5. 
	W układzie zamkniętym aparat przewiduje możliwość pracy z małymi (od 5 do 50 ml), jak i dużymi objętościami płynu akceptorowego (do 5000 ml)
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	6. 
	Zestaw zawiera startowy zestaw akcesoriów umożliwiający pełne wykorzystanie aparatu w minimum  100  procesach badawczych
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	7. 
	Zestaw zawiera kolektor frakcji współpracujący 
z układem do uwalniania i zapewniający zakres przepływu przynajmniej do 20 ml/min., zapewnia możliwość pracy w trybie powtarzalnym oraz mieści 
co najmniej 50  próbek
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	8. 
	Zestaw zawiera mieszadło 5 stanowiskowe, pompę  
oraz termostat
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	Kolektor frakcji

	9. 
	Frakcje są zbierane według czasu
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	10. 
	Kolektor wyposażony jest w zawór trójdrożny, umożliwiający kierowanie „pustych” frakcji do osobnych zbiorników 
	Warunek konieczny
	                   TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	11. 
	Akceptowalny zakres przepływów dla zaworu: co najmniej do 20 ml/min.
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	12. 
	Możliwość pracy w trybie powtarzalnym: powtarzalna kolekcja tej samej próbki do tego samego zestawu probówek lub powtarzalna kolekcja tej samej próbki do różnych zestawów probówek
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	13. 
	Minimum 1  statyw  do kolektora na minimum na 50 probówek
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	14. 
	Minimum 50 probówek na frakcje o objętości od 9 do 20 ml kompatybilnych ze statywem opisanym w poz. nr 13
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	15. 
	Wyświetlacz LCD
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	Mieszadło 5 stanowiskowe

	16. 
	Zakres obrotów mieszadła: 0-1100 obr./min
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	17. 
	Odchylenie pojedynczego stanowiska umieszczającego: 5%
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	18. 
	Maks. temp. płyty grzejnej: 120oC
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	19. 
	Maks. obj. na stanowisko mieszające: 0,4 L
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	20. 
	Odległość pomiędzy stanowiskami: 80-100 mm
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	21. 
	Moc znamionowa wejście/wyjście: 7.2 / 1.8 W
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	22. 
	Wskaźnik prędk.: skala (1 do 10)
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	23. 
	Zakres temp. (powierzchnia): od temp. otoczenia do 120oC
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	24. 
	Maks. temp. medium (w zależności od naczynia): 70oC
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	25. 
	Aparat o klasie bezpieczeństwa IP42 (zgodnie z normą DIN EN 60529)
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	26. 
	Wymagane zasilanie: 230 V 50/60 Hz
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	Pompa perystaltyczna 4 kanałowa

	27. 
	Pompa perystaltyczna 4 kanałowa
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	28. 
	Pompa zapewnia co najmniej  możliwość jej  ustawienia w następujących trybach: określonego przepływu (ml/min), dozowania określonej objętości płynu (ml), dozowania w czasie (do 999 h), odwracalnego kierunku obrotów, dozowania bez kapania, dozowania określonej objętości w zadanym czasie oraz czasowe przedziały dozowania z możliwością ustawienia przerwy.
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	29. 
	Przepływ: 0.002 – 35 ml/min na kanał
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	30. 
	Niska pulsacja
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	31. 
	Prędkość obrotowa rotora max. do 100 rpm
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	32. 
	Zamknięta pętla sprzężenia zwrotnego, obroty niezależne od obciążenia
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	33. 
	Membrana z wyświetlaczem LED i panelem dotykowym
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	34. 
	8 rolek pompy
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	Termostatowana łaźnia z cyrkulacją

	35. 
	Termostatowana łaźnia z cyrkulacją
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	36. 
	Temperatura pracy 20 – 60 oC± 0.03
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	37. 
	Wyświetlacz temperatury - LED
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	38. 
	Pojemność przepływowa pompy min. 15 l/min
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	39. 
	Objętość termostatowni 15-25L
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	40. 
	Zbiornik łaźni wykonany z tworzywa sztucznego
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	41. 
	Klasyfikacja I (NFL) zgodnie z  DIN 12876-1
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	ZADANIE NR 5



	Komora klimatyczna z chłodzeniem wewnętrznym



	1. 
	Pojemność: 71 L
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	2. 
	Obieg powietrza: wymuszony
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	3. 
	Regulator mikroprocesory
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	4. 
	Komora z blachy nierdzewnej
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	5. 
	2 półki z drutu
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	6. 
	Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 1000 godzin lub praca ciągła, dokładność nastawy i odczytu temperatury ±0,1oC
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	7. 
	Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie ± 0,3 oC
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	8. 
	Współpraca z komputerem poprzez złącze RS232 (rejestracja procesu, tabelaryzacja wyników pomiaru, wizualizacja graficzna przebiegu procesu)
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	9. 
	Nastawa temperatury co 0,1 oC, w zakresie od +5 oC 
do + 70 oC
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	10. 
	Nastawa wilgotności od 10 do 95%, dokładność odczytu wilgotności ± 0,1%
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	11. 
	Możliwość zaprogramowania opóźnionego włączania aparatu
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	12. 
	Podwójny systemowo obsługiwany układ zabezpieczający aparat przed niekontrolowanym wzrostem nastawionej temperatury
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	13. 
	Chłodzenie wewnętrzne
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	14. 
	Pojemnik na wodę destylowaną o pojemności min. 20 L
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty


	Zadanie nr 6 - Aparat do analizy DNA Real – time PCR z zestawem do archiwizacji



	1. 
	Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych 
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	2. 
	Jednoczesna amplifikacja 96 prób na płytkach 
96-dołkowych lub paskach 
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	3. 
	Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: 10 – 50 µl
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	4. 
	Prędkość nagrzewania bloku do 4,4°C / sek
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	5. 
	Prędkość chłodzenia bloku do 2,2°C / sek
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	6. 
	Zakres temperatur bloku: 37 - 98°C
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	7. 
	Homogenność termiczna bloku: ± 0,3°C
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	8. 
	Dokładność termiczna: ± 0,2°C
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	9. 
	Materiał z jakiego wykonana jest powierzchnia bloku: srebro
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	10. 
	Blok z opcją gradientu i zakresem nastawialnej temperatury dla reakcji z wykorzystaniem opcji gradientu: maksymalnie 20°C (w całkowitym zakresie temperatur 37 - 98°C)
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	11. 
	Temperatura pokrywy grzejnej bloku: 105°C ±3°C
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	12. 
	Wzbudzenie: pojedyncza, nieruchoma dioda LED 
z jednoczesnym pomiarem fluorescencji wszystkich prób 
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	13. 
	System detekcyjny: kamera CCD z czasem pomiaru fluorescencji wszystkich prób przez kamerę CCD w trybie dynamicznym w zakresie: 10 ms - 1 sek oraz 

czasem pomiaru fluorescencji prób przez kamerę CCD w trybie manualnym do 4 sek
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	14. 
	Analiza krzywej topnienia z ciągłym, nieprzerwanym 
i jednoczesnym pomiarem fluorescencji wszystkich prób w ustalonym zakresie temperatur
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	15. 
	Aparat wyposażony w cztery kanały detekcji 
o następującym układzie filtrów wzbudzających / detekcyjnych: 

a) 470 / 514nm

b) 533 / 572nm

c) 577 / 620nm

d) 645 / 697,5nm
	Warunek konieczny
	a) TAK/NIE*
b) TAK/NIE*
c) TAK/NIE*
d) TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty, gdy nie spełnia chociaż jednego warunku

	16. 
	Przekazywanie sygnału fluorescencyjnego z prób do systemu detekcyjnego za pośrednictwem światłowodów
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	17. 
	Urządzenie nie wymagające przeprowadzania żadnych okresowych kalibracji systemu optycznego związanych 
z wykorzystaniem różnych barwników fluorescencyjnych lub stosowanych rodzajów analiz
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	18. 
	Urządzenie nie wymagające normalizacji z barwnikiem referencyjnym typu Rox
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	19. 
	Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy umożliwiający sterowanie / programowanie bez pośrednictwa komputera o rozdzielczości ekranu minimum 800 x 600 pikseli
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	20. 
	Możliwość sterowania aparatem bez podłączania do komputera, w zakresie:

a) utworzenia i zapisania do 50 eksperymentów 
w pamięci wewnętrznej urządzenia

b) sortowanie plików (po nazwie, dacie, statusie)

c) edycji protokołu reakcji oraz kontroli stanu reakcji (start, koniec)

d) dodawania cykli w czasie trwania reakcji
	Warunek konieczny
	a) TAK/NIE*
b) TAK/NIE*
c) TAK/NIE*
d) TAK/NIE*
e) TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty, gdy nie spełnia chociaż jednego warunku

	21. 
	System umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych:

a) Barwnik interkalujący SYBR Green I

b) Barwnik interkalujący typu LC Green, ResoLight Dye (lub podobny) 

c) Sonda hydrolizująca typu TaqMan®
	Warunek konieczny
	a) TAK/NIE*
b) TAK/NIE*
c) TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty, gdy nie spełnia chociaż jednego warunku

	22. 
	Oprogramowanie urządzenia umożliwia wykonanie analiz:

a) Pomiar ilości kopii DNA w badanej próbie

b) Pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego 

c) Genotypowanie typu end-point przy pomocy sond hydrolizujących do wykrywania mutacji (analiza dyskryminacji alleli)

d) Analiza krzywej topnienia
	Warunek konieczny
	a) TAK/NIE*
b) TAK/NIE*
c) TAK/NIE*
d) TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty, gdy nie spełnia chociaż jednego warunku

	23. 
	Oprogramowanie z możliwością wyboru typu przeprowadzanej reakcji PCR:

a) Standardowa

b) z wykorzystaniem gradientu temperatur w podanym zakresie

c) z wykorzystaniem reakcji Touchdown PCR
	Warunek konieczny
	a) TAK/NIE*
b) TAK/NIE*
c) TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty, gdy nie spełnia chociaż jednego warunku

	24. 
	Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online)
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	25. 
	Opcja powiadomienia o zakończeniu reakcji PCR 
na podany adres e-mail

a) możliwość otrzymywania na podany adres e-mail pliku zawierającego wyniki przeprowadzonego eksperymentu
	Warunek konieczny
	a) TAK/NIE*
b) TAK/NIE*

	Odrzucenie oferty, gdy nie spełnia chociaż jednego warunku

	26. 
	Dostępność w ofercie katalogowej zestawów odczynników dostosowanych i zoptymalizowane 
do pracy na aparacie
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	27. 
	Kity startowe na min. 10000 reakcji

Płytki 96-dołkowe na min. 10000 reakcji
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	28. 
	 DODATKOWE WYPOSAŻENIE

1. Wirówka mini – 2 sztuki

a. funkcja wirowania krótkiego,

b. Maks obroty - 6000 rpm

c. Przyspieszenie - 2000 x g

d. Czas wirowania - 0 ÷ ∞

e. wirnik kątowy 6 x 2,2 / 1,5 ml wraz z wkładkami redukcyjnymi  0,5 / 0,4 ml;

f. wirnik kątowy 3 x 2,2 / 1,5 ml i 3 x 04 / 05 ml; 

g. wirnik kątowy na 2 zestawy probówek szeregowych (pasków) 8 x 0,2 ml.

2. Mikrowirówka:

a. wirówka laboratoryjna stołowa z rotorem aluminiowym na minimum 12 x 1,5/2,0 ml i z wyświetlaczem parametrów wirowania,

b. pokrywa rotora ze stali nierdzewnej

c. czas rozpędu i hamowania <13 s

d. głośność < 49 dB

e. obroty nastawne do minimum 13.000/min, czas nastawny do minimum 30 minut plus praca ciągła,

f. możliwość stosowania adapterów do probówek 0,2 i 0,5 ml i rotora do pasków probówek 0,2 ml,

g. oddzielny przycisk „Short” dla uruchomienia funkcji krótkiego zwirowania,

h. blokada pokrywy i jej automatyczne otwarcie po zakończeniu wirowania,
i. zestaw adapterów na 0,5 ml probówki


	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	
	3. Elektroniczny zestaw 4 pipet wielodozujących (zakres od 0,5-300 µl) 

a. z kolorowym wyświetlaczem i zrzutnikiem końcówek.

- wyposażone w przyciski sterujące automatyczną pracą tłoka i pokrętło pozwalające na nastawienie trybu pracy.

b. pamięć i szybki wybór minimum pięciu objętości pracy, możliwość regulacji szybkości dozowania. 

c. dolna część pipet autoklawowalna.

d. możliwość pracy prawo i leworęcznej bez zasłaniania wyświetlacza, 

e. indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym trwale naniesionym na pipetę

f. możliwość rekalibracji. 

g. barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki 

h. ładowarka na wyposażeniu zestawu
i. statyw do zestawu
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	29. 
	Minimalne wymagania dotyczące przenośnego komputera sterującego urządzeniem:

a) Procesor: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w mobilnych układach jednoprocesorowych, osiągający wydajność  co najmniej 1665 punktów (wg „PassMark CPU Benchmarks” );
b) Pojemność pamięci cache procesora: Minimum 1 MB;

c) Pamięć RAM: Minimum 4 GB DDR#;

d) Karta graficzna: Zintegrowana;

e) Karta dźwiękowa: Zintegrowana;

f) Karta sieciowa przewodowa: 10/100/1000 Mbps;

g) Karta sieciowa bezprzewodowa: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth;

h) Dysk twardy: Minimum 500 GB, 7200 rpm;

i) Napęd optyczny: Minimum DVDRW;

j) Czytnik kart pamięci: Wewnętrzny, umożliwiający odczyt kart co najmniej typu SD;

k) Złącza zewnętrzne: Minimum 1 x VGA, 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0;

l) Torba do przenoszenia: Tak;

m) System operacyjny:  Windows 7 Professional, lub równoważny to jest zgodny z Active Direktory, z pełną integracją z domeną Windows w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego, w polskiej wersji językowej;
n) Oprogramowanie dodatkowe: Pakiet biurowy zawierający co najmniej edytor tekstów i arkusz kalkulacyjny, umożliwiający odczyt i zapis dokumentów formatu MS Office bez utraty formatowania;

	Warunek konieczny
	a) TAK/NIE*
b) TAK/NIE*
c) TAK/NIE*
d) TAK/NIE*
e) TAK/NIE*
f) TAK/NIE*
g) TAK/NIE*
h) TAK/NIE*
i) TAK/NIE*
j) TAK/NIE*
k) TAK/NIE*
l) TAK/NIE*
m) (wykonawca winien wskazać oferowany system operacyjny)……………………………
n) TAK/NIE*

	Odrzucenie oferty, gdy nie spełnia chociaż jednego warunku

	30. 
	Możliwość sterowania aparatem za pośrednictwem komputera lub poprzez wbudowany w aparat ekran dotykowy
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	31. 
	System do rejestracji obrazu wyposażony w kamerę 

1. o rozdzielczości min. 1.4 megapiksela, 

2. o rejestracji 16 bitów,

3. o dynamice rejestracji 4.8OD

4. o czułości rejestracji: 0.01 ng DNA barwionego EtBr

5. ze zmiennoogniskowym obiektywem regulowanym ręcznie lub elektronicznie
	Warunek konieczny
	1. TAK/NIE*
2. TAK/NIE*
3. TAK/NIE*
4. TAK/NIE*
5. TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty, gdy nie spełnia chociaż jednego warunku

	32. 
	Transiluminator pozbawiony emisji w zakresie widzialnym i umożliwiający zapis emisji barwników w zakresie poniżej 500 nm.
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	33. 
	Konwerter zmieniający UV na światło białe
	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	34. 
	Ciemnia:

1. wykonana z aluminium lub ze stali

2. z wysuwanym na szynach transiluminatorem

3. z wewnętrznym źródłem światła białego LED

4. z 6-pozycyjnym zmieniaczem filtrów
	Warunek konieczny
	1. TAK/NIE*
2. TAK/NIE*
3. TAK/NIE*
4. TAK/NIE*

	Odrzucenie oferty, gdy nie spełnia chociaż jednego warunku

	35. 
	Stacja sterująca z oprogramowaniem służącym do rejestracji obrazów na dysku komputera oraz umożliwiające przeprowadzenie podstawowej analizy (masy cząsteczkowe, densytogram) o parametrach:

a) Procesor: Dwurdzeniowy procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, osiągający wydajność  co najmniej 4230 punktów (wg „PassMark CPU Benchmarks” );
b) Pojemność pamięci cache procesora: Minimum 3 MB;

c) Płyta główna: Wymagane złącza i porty nie mogą być uzyskane za pomocą hubów, przejściówek, itp.;
d) Pamięć RAM: Minimum 4 GB DDR3;

e) Karta graficzna: zintegrowana;

f) Karta dźwiękowa: Zintegrowana, standard High Definition;

g) Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps;

h) Dysk twardy: Minimum 500 GB, bufor minimum 16 MB z interfejsem SATA;

i) Napęd optyczny: Minimum DVDRW/RAM;

j) Złącza wewnętrzne na płycie głównej: minimum 1 x PCI Express x 16, 1 x PCI Express x 1, 2 x PCI, 2 x DDR3, 4 x SATA;

k) Złącza zewnętrzne na płycie głównej: minimum 1 x DVI, 1 x VGA, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x LPT;

l) Obudowa: Mini Tower ATX;

m) Zasilacz ATX: O mocy minimum 400 W z aktywnym PFC

n) Klawiatura: Klawiatura typu QWERTY;

o) Mysz: Typu optycznego;

p) System operacyjny: Równoważny  z Windows 7 Professional, to jest zgodny z Active Direktory, z pełną integracją z domeną Windows w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego, w polskiej wersji językowej;

	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty

	36. 
	Monitor komputerowy LCD 1 sztuka o paramatrach:

a) Typ matrycy: TFT-TN lub równoważny;
b) Przekątna ekranu: Minimum 24 cali;

c) Technologia podświetlania: Diody LED lub równoważne;
d) Rozdzielczość: Minimum 1920 x 1080;
e) Jasność: Minimum 250 cd/m2;
f) Kąt widzenia poziomy: Minimum 150 stopni;
g) Kąt widzenia pionowy: Minimum 150 stopni;
h) Gniazda wejściowe: Minimum 1 x VGA, 1 x HDMI;

i) Wbudowane głośniki: tak;


	Warunek konieczny
	TAK/NIE*
	Odrzucenie oferty


*niepotrzebne skreślić
...........................................................................................

 (pieczęć i podpis  wykonawcy)
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