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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Zestawienie wymaganych parametrów technicznych: Wysokospecjalistyczny cyfrowy cytometr przepływowy wraz z wyposażeniem
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	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	

	I. 
	Parametry techniczne Wysokospecjalistycznego cyfrowego cytometru przepływowego wraz z wyposażeniem – 1 kpl. umożliwiające min.:

	URZĄDZENIE TYP, PRODUCENT/FIRMA, KRAJ
 I ROK PRODUKCJI URZĄDZENIA 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(proszę podać – wypełnia Wykonawca)

	1. 
	Pomiar: 

· rozproszenia światła zgodnie z kierunkiem wiązki laserowej (FSC), 

· światła rozproszonego z detektora bocznego (SSC), 

· fioletowego światła rozproszonego z detektora bocznego (VSSC) oraz 

21 fluorescencji jednocześnie
	TAK/ NIE

Niespełnienie warunku

= Odrzucenie oferty

	2. 
	Cyfrowa obróbka sygnału z rozdzielczością na minimum 16 mln kanałów na 7 dekad w tym 2 ujemne w skali logarytmicznej
	

	3. 
	Układ optyczny umożliwiający detekcję światła emitowanego w sekwencji od najkrótszej do najdłuższej fali, za wyjątkiem laserów czerwonego i żółto-zielonego
	

	4. 
	Automatyczna cyfrowa kompensacja w czasie i po akwizycji z możliwością korzystania z tzw. biblioteki kompensacji
	

	5. 
	Źródła światła lasery półprzewodnikowe umożliwiające min.: 

- laser niebieski 488 nm. 

- laser czerwony 638 nm. 

- laser fioletowy 405 nm. 

- laser żółto-zielony 561 nm.

- laser bliski ultrafiolet 375 nm albo ultrafiolet 355nm. 

- laser podczerwony 808 nm. 

(łącznie: pomiar 21 fluorescencji w konfiguracji 6 laserów B3+R3+V5+Y5+nUV/UV+IR2)
	

	6. 
	Regulowany przepływ próbki w zakresie: od10 do 240 µl/min
	

	7. 
	Możliwość bezpośredniego pomiaru bezwzględnej liczby komórek bez dodawania kulek
	

	8. 
	Stacja robocza: Komputer PC z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem sterującym cytometrem oraz oprogramowaniem do analizy danych z cytometru. Klawiatura, mysz, drukarka kolorowa laserowa, monitor kolorowy LCD min 32” – 2 szt. oraz Oprogramowanie biurowe typu Microsoft Office w pełni kompatybilne z występującym już u Użytkownika.
	

	9. 
	Kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorescencję i SSC (pomiar światła rozproszonego z detektora bocznego), apertura cyfrowa 1.3
	

	10. 
	Optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawu detektorów dedykowanych poszczególnym laserom
	

	11. 
	Oprogramowanie cytometru pozwalające na ustawienie progu detekcji na każdym mierzonym parametrze z dowolnego lasera. Próg detekcji powinno się dać ustawić na więcej niż jednym parametrze jednocześnie za pomocą bramek logicznych (maksymalnie umożliwiających wybranie wszystkich parametrów). Progi detekcji z poszczególnych parametrów powinno się dać łączyć operatorami logicznymi LUB (ang. OR) albo I (ang. AND). Możliwość prezentacji wyniki w postaci piku, szerokości histogramu oraz powierzchni pod krzywą sygnału
	


	12. 
	Cytometr musi umożliwiać jednoczesny pomiar następujących wielkości opisujących mierzony sygnał: pole powierzchni pod krzywą sygnału i jego wysokość. 

Musi umożliwiać dowolny wybór jaką wielkość chcemy mierzyć dla każdego parametru. 
Każdy parametr musi mieć mierzony dowolny zestaw wielkości sygnału, w szczególności wszystkie wielkości sygnału dla wszystkich parametrów.
	

	13. 
	Brak konieczności ustawiania parametrów eksperymentu przed akwizycją w aparacie.
	

	14. 
	Cytometr musi umożliwiać automatyczne mieszanie próbek w aparacie przed aspiracją
	

	15. 
	Czułość aparatu nie gorsz niż:

FITC <50 Cząsteczek równoważnych z rozpuszczonym fluorochromem (MESF)

PE   < 20 Cząsteczek równoważnych z rozpuszczonym fluorochromem (MESF)
	

	16. 
	Szybkość akwizycji nie gorsza niż 30 000 zdarzeń / sek
	

	17. 
	Wraz z aparatem należy dostarczyć zestaw odczynników, tzw. start up kit wraz z kulkami kontrolnymi (Beadsy do kalibracji) w ilościach potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia w miejscu instalacji sprzętu.  
	

	18. 
	Szkolenie podstawowe po instalacji urządzenia łącznie min. 3 dni roboczych w miejscu instalacji.
	

	19. 
	Szkolenie zaawansowane kilka miesięcy po instalacji urządzenia w sumie na min. 4 dni dla minimum 3 osób. 
	

	II.
	Koszt rocznej pełnej opieki serwisowej po okresie gwarancji 
	Podać wartość brutto w PLN:

………………………………………………………………… 

	III.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych: minimum 10 lat.
	TAK/ NIE

Niespełnienie warunku

= Odrzucenie oferty

	IV.
	Wykonawca będzie świadczyć autoryzowany serwis w okresie gwarancji, wymagalność reakcji serwisu  w ciągu max. 24 godzin na zgłoszoną usterkę..
	TAK/ NIE

Niespełnienie warunku

= Odrzucenie oferty

	V. 
	Okres gwarancji dla całej aparatury min. 36 miesięcy z przeglądami co 12 miesięcy u Użytkownika potwierdzonymi wpisem w Paszportach Technicznych Urządzeń
	Okres gwarancji:................ miesięcy 

(proszę podać – wypełnia Wykonawca)


Oświadczam, że Oferuję(emy) urządzenie fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nie będące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletne, które po zainstalowaniu będzie gotowe do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji, nie obciążone prawami osób lub podmiotów trzecich.
Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

	Miejscowość i data:
	Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu:

	………………….
	……………………………………………………………………………………………….
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