Załącznik nr 2  
do sprawy DLG-A 6603410

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:  Dostawa i montaż termocyklera (opartego na elementach Peltiera) umożliwiającego wizualizację reakcji RT-PCR w czasie rzeczywistym (1 kpl.)  w ramach przedsięwzięcia pn. „Test do wczesnego wykrywania tętniaków aorty brzusznej bazujący na predykcyjnych biomarkerach molekularnych” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, będącego elementem Inwestycji D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu     


	Termocykler (oparty na elementach Peltiera) umożliwiający wizualizację reakcji RT-PCR w czasie rzeczywistym (1 kpl.) 
Producent/Firma*..............................................................................................
Urządzenie model/typ*.....................................................................................
kraj pochodzenia* .............................................................................................
rok produkcji min. 2025: ......................................... o następujących parametrach:

	Termocykler (oparty na elementach Peltiera) umożliwiający wizualizację reakcji RT-PCR w czasie rzeczywistym musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: 

- Aparat musi być wyposażony w blok 96 dołkowym do pracy z płytkami i probówkami o objętości 0,1 ml
- Aparat musi być wyposażony w dodatkowy blok  96 dołkowy do pracy z płytkami o objętości 0,2 ml
- Aparat musi być wyposażony w specjalny blok do przeprowadzania reakcji w plastikowych kartach z fabrycznie naniesionymi zliofilizowanymi primerami oraz sondą do badania ekspresji 384 genów w tym samym czasie (wykorzystując płytki TLDA). Karta musi składać się z min. 8 portów do zbadania ekspresji genów w min. 8 próbkach jednocześnie. Objętość każdego naczynia reakcyjnego w karcie max. 2 μl.
- Bloki 96-dołkowe muszą być złożone z co najmniej 6 niezależnych stref grzejnych a w bloku do przeprowadzania reakcji w plastikowych kartach wymagana jest co najmniej jedna strefa grzejna
- Zbieranie danych musi być oparte o technologię typu CMOS
- Czułość detekcji co najmniej od 1 kopii (danego genu)
-  „Rozdzielczość” detekcji: aparat/termocykler musi odróżniać co najmniej 1,5-krotną różnicę w stężeniu pomiędzy próbami
-  Zakres dynamiczny co najmniej 10 logarytmowy, umożliwiający precyzyjną detekcję materiału genetycznego w zakresie od 1 do 1010 kopii cząstek DNA/RNA w próbce
- Źródło wzbudzania fluorescencji musi być oparte o białą diodę typu LED
- Termocykler musi być wyposażony w minimum 5 kanałów wzbudzających/emisyjnych (zakres długość fali dla wzbudzenia 450–680 nm (+/-5nm)/ zakres długość fali dla emisji 500–730 nm(+/-5nm)
- Aparat musi posiadać filtry umożliwiające detekcję minimum następujących barwników powszechnie stosowanych w laboratoriach : FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy®3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy®5, LIZ™, Cy®5.5. Musi istnieć możliwość jednoczesnego „zbierania” fluorescencji z Sybr Green oraz sond z próbek na jednej płytce
- Maksymalna szybkość grzania bloku 96 dołkowego do pracy z płytkami o objętości 0,2 ml co najmniej 6.5 °C/sek
- Maksymalna szybkość grzania bloku 96 dołkowego do pracy z płytkami o objętości 0,1 ml co najmniej 9 °C/sek
- Zakres temperatury w bloku 96 dołkowym co najmniej od 4°C do 99°C.
- Jednorodność zadanej temperatury w bloku 96 dołkowym co najmniej 0,5°C
-  Musi być możliwość zastosowania barwnika ROX™  
- Aparat musi być wyposażony w port USB umożliwiający import lub export danych z aparatu do komputera lub na nośniki danych typu Flash
- Musi istnieć możliwość rozbudowy oferowanego aparatu w przyszłości o blok 384 dołkowy do pracy z płytkami o objętości 0,02 ml
- Funkcja aparatu umożliwiająca logowanie się do spersonalizowanych ustawień Użytkowników poprzez bezdotykowe logowanie – np. uwierzytelnianie twarzy
- Urządzenie musi mieć możliwość sterowania nim za pomocą wbudowanego panelu dotykowego (minimum 12-cali) celem szybkiego wybrania protokołu do uruchomienia aparatu i rozpoczęcia reakcji bez konieczności sterowania z komputera o którym mowa poniżej. 
- Urządzenie musi posiadać dedykowaną jednostkę sterującą zgodną z wymogami producenta, z zainstalowanym systemem operacyjnym, umożliwiającą niezakłóconą obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych
- Urządzenie musi być wyposażone w wbudowaną wewnętrzna pamięć co najmniej 10 GB umożliwiającą zapamiętanie/zapisanie co najmniej 400 eksperymentów.
- Minimalnie wymagane funkcje oprogramowania: 
a) zbieranie i przechowywanie danych, automatyczne wykreślanie krzywej dysocjacyjnej, automatyczne wykreślanie krzywej standardowej, oznaczanie ilościowe kwasów nukleinowych, oznaczanie jakościowe (+/-), analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (dyskryminacja alleli), zastosowanie kontroli wewnętrznej (IPC).
b) muszą być dostępne bezpłatne programy do analizy ekspresji genów z możliwością pobrania ich ze strony internetowej,
c) oprogramowanie do analizy ekspresji genów musi być kompatybilne zarówno z rozwiązaniami MAC oraz PC,
d) oprogramowanie musi umożliwiać szybkie zliczenie objętości potrzebnych odczynników do złożenia reakcji na bloku, sygnalizowanie flagami próbek z błędami w oznaczeniu poziomu zebranej fluorescencji,
e) oprogramowanie musi kalkulować automatycznie, w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej,
f) oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne obliczanie relatywnej ekspresji genów metodą ∆∆Ct z przeprowadzonych eksperymentów dla nieograniczonej liczby próbek w tym samym czasie.
- Waga aparatu nie może przekraczać 40 kg co pozwoli na jego relokację bez udziału serwisu

- Zaoferowane urządzenie musi być zgodne z dyrektywą 2014/30/EU lub równoważną w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej
- Zaoferowane urządzenie nie może zawierać substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (309), z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają maksymalnych wartości wymienionych w tym załączniku.
- Wykonawca zobowiązuje się do zutylizowania zgodnie z obowiązującymi normami niemożliwych do ponownego wykorzystania elementów opakowań dostarczanego sprzętu oraz wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku (np. palet) w ramach kolejnych realizowanych przez Wykonawcę dostaw.
- Urządzenie musi posiadać wymagane aktualnymi regulacjami certyfikaty oraz odpowiednie klasy energetyczne poświadczające jego energooszczędność / jeżeli dotyczy
- Oferowane urządzenie musi charakteryzować się możliwie niskim zużyciem energii elektrycznej, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i wydajności,
- Oferent zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zużycie energii elektrycznej (np. specyfikacja techniczna producenta, karta katalogowa lub deklaracja zgodności)
- Zaoferowana jednostka sterująca musi mieć możliwość, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień systemu operacyjnego, dostosowania poziomu zużycia energii powiązanego z wydajnością pracy
- Zaoferowana jednostka sterująca musi być zgodny z dyrektywą 2014/30/EU lub równoważną w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej
- Zaoferowany zestaw komputerowy musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 / jeżeli dotyczy 
- Zaoferowany zestaw komputerowy musi posiadać certyfikat EPEAT co najmniej Silver / jeżeli dotyczy 



Niespełnienie choćby jednego z wymaganych warunków/parametrów określonych powyżej w Szczegółowym opisie przedmiotu objętego zapytaniem spowoduje odrzucenie oferty. 

Podpis:

(Data i podpis osoby uprawnionej)
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