Załącznik nr 2

do sprawy DLG-A 6603410

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:  Dostawa i montaż termocyklera (opartego na elementach Peltiera) umożliwiającego wizualizację reakcji RT-PCR w czasie rzeczywistym (1 kpl.)  w ramach przedsięwzięcia pn. „Test do wczesnego wykrywania tętniaków aorty brzusznej bazujący na predykcyjnych biomarkerach molekularnych” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, będącego elementem Inwestycji D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Termocykler (oparty na elementach Peltiera) umożliwiający wizualizację reakcji RT-PCR w czasie rzeczywistym (1 kpl.) Producent/Firma*.............................................................................................. Urządzenie model/typ*..................................................................................... kraj pochodzenia* ............................................................................................. rok produkcji min. 2025: ......................................... o następujących parametrach:

Termocykler (oparty na elementach Peltiera) umożliwiający wizualizację reakcji RT-PCR w czasie rzeczywistym musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: - Aparat musi być wyposażony w blok 96 dołkowym do pracy z płytkami i probówkami o objętości 0,1 ml - Aparat musi być wyposażony w dodatkowy blok 96 dołkowy do pracy z płytkami o objętości 0,2 ml - Aparat musi być wyposażony w specjalny blok do przeprowadzania reakcji w plastikowych kartach z fabrycznie naniesionymi zliofilizowanymi primerami oraz sondą do badania ekspresji 384 genów w tym samym czasie (wykorzystując płytki TLDA). Karta musi składać się z min. 8 portów do zbadania ekspresji genów w min. 8 próbkach jednocześnie. Objętość każdego naczynia reakcyjnego w karcie max. 2 μl. - Bloki 96-dołkowe muszą być złożone z co najmniej 6 niezależnych stref grzejnych a w bloku do przeprowadzania reakcji w plastikowych kartach wymagana jest co najmniej jedna strefa grzejna - Zbieranie danych musi być oparte o technologię typu CMOS - Czułość detekcji co najmniej od 1 kopii (danego genu) - „Rozdzielczość” detekcji: aparat/termocykler musi odróżniać co najmniej 1,5-krotną różnicę w stężeniu pomiędzy próbami - Zakres dynamiczny co najmniej 10 logarytmowy, umożliwiający precyzyjną detekcję materiału genetycznego w zakresie od 1 do 1010 kopii cząstek DNA/RNA w próbce - Źródło wzbudzania fluorescencji musi być oparte o białą diodę typu LED - Termocykler musi być wyposażony w minimum 5 kanałów wzbudzających/emisyjnych (zakres długość fali dla wzbudzenia 450–680 nm (+/-5nm)/ zakres długość fali dla emisji 500–730 nm(+/-5nm) - Aparat musi posiadać filtry umożliwiające detekcję minimum następujących barwników powszechnie stosowanych w laboratoriach : FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy®3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy®5, LIZ™, Cy®5.5. Musi istnieć możliwość jednoczesnego „zbierania” fluorescencji z Sybr Green oraz sond z próbek na jednej płytce - Maksymalna szybkość grzania bloku 96 dołkowego do pracy z płytkami o objętości 0,2 ml co najmniej 6.5 °C/sek - Maksymalna szybkość grzania bloku 96 dołkowego do pracy z płytkami o objętości 0,1 ml co najmniej 9 °C/sek - Zakres temperatury w bloku 96 dołkowym co najmniej od 4°C do 99°C. - Jednorodność zadanej temperatury w bloku 96 dołkowym co najmniej 0,5°C - Musi być możliwość zastosowania barwnika ROX™ - Aparat musi być wyposażony w port USB umożliwiający import lub export danych z aparatu do komputera lub na nośniki danych typu Flash - Musi istnieć możliwość rozbudowy oferowanego aparatu w przyszłości o blok 384 dołkowy do pracy z płytkami o objętości 0,02 ml - Funkcja aparatu umożliwiająca logowanie się do spersonalizowanych ustawień Użytkowników poprzez bezdotykowe logowanie – np. uwierzytelnianie twarzy - Urządzenie musi mieć możliwość sterowania nim za pomocą wbudowanego panelu dotykowego (minimum 12-cali) celem szybkiego wybrania protokołu do uruchomienia aparatu i rozpoczęcia reakcji bez konieczności sterowania z komputera o którym mowa poniżej. - Urządzenie musi posiadać dedykowaną jednostkę sterującą zgodną z wymogami producenta, z zainstalowanym systemem operacyjnym, umożliwiającą niezakłóconą obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych - Urządzenie musi być wyposażone w wbudowaną wewnętrzna pamięć co najmniej 10 GB umożliwiającą zapamiętanie/zapisanie co najmniej 400 eksperymentów. - Minimalnie wymagane funkcje oprogramowania: a) zbieranie i przechowywanie danych, automatyczne wykreślanie krzywej dysocjacyjnej, automatyczne wykreślanie krzywej standardowej, oznaczanie ilościowe kwasów nukleinowych, oznaczanie jakościowe (+/-), analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (dyskryminacja alleli), zastosowanie kontroli wewnętrznej (IPC). b) muszą być dostępne bezpłatne programy do analizy ekspresji genów z możliwością pobrania ich ze strony internetowej, c) oprogramowanie do analizy ekspresji genów musi być kompatybilne zarówno z rozwiązaniami MAC oraz PC, d) oprogramowanie musi umożliwiać szybkie zliczenie objętości potrzebnych odczynników do złożenia reakcji na bloku, sygnalizowanie flagami próbek z błędami w oznaczeniu poziomu zebranej fluorescencji, e) oprogramowanie musi kalkulować automatycznie, w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej, f) oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne obliczanie relatywnej ekspresji genów metodą ∆∆Ct z przeprowadzonych eksperymentów dla nieograniczonej liczby próbek w tym samym czasie. - Waga aparatu nie może przekraczać 40 kg co pozwoli na jego relokację bez udziału serwisu - Zaoferowane urządzenie musi być zgodne z dyrektywą 2014/30/EU lub równoważną w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej - Zaoferowane urządzenie nie może zawierać substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (309), z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają maksymalnych wartości wymienionych w tym załączniku. - Wykonawca zobowiązuje się do zutylizowania zgodnie z obowiązującymi normami niemożliwych do ponownego wykorzystania elementów opakowań dostarczanego sprzętu oraz wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku (np. palet) w ramach kolejnych realizowanych przez Wykonawcę dostaw. - Urządzenie musi posiadać wymagane aktualnymi regulacjami certyfikaty oraz odpowiednie klasy energetyczne poświadczające jego energooszczędność / jeżeli dotyczy - Oferowane urządzenie musi charakteryzować się możliwie niskim zużyciem energii elektrycznej, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i wydajności, - Oferent zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zużycie energii elektrycznej (np. specyfikacja techniczna producenta, karta katalogowa lub deklaracja zgodności) - Zaoferowana jednostka sterująca musi mieć możliwość, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień systemu operacyjnego, dostosowania poziomu zużycia energii powiązanego z wydajnością pracy - Zaoferowana jednostka sterująca musi być zgodny z dyrektywą 2014/30/EU lub równoważną w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej - Zaoferowany zestaw komputerowy musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 / jeżeli dotyczy - Zaoferowany zestaw komputerowy musi posiadać certyfikat EPEAT co najmniej Silver / jeżeli dotyczy

Niespełnienie choćby jednego z wymaganych warunków/parametrów określonych powyżej w Szczegółowym opisie przedmiotu objętego zapytaniem spowoduje odrzucenie oferty.

Podpis:

(Data i podpis osoby uprawnionej)