Załącznik nr 1

do sprawy DLG-A 6603385-A

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU OBJĘTEGO ZAPYTANIEM

Przedmiot zamówienia:  Dostawa i montaż urządzenia do przeprowadzania automatycznej elektroforezy żelowej służące do określania ilości i jakości DNA i RNA (1 kpl.)

Urządzenie do przeprowadzania automatycznej elektroforezy żelowej służące do określania ilości i jakości DNA i RNA (1 kpl.) Producent/Firma*.............................................................................................. Urządzenie model/typ*..................................................................................... kraj pochodzenia* ............................................................................................. rok produkcji min. 2025: ......................................... o następujących parametrach:

Urządzenie do przeprowadzania automatycznej elektroforezy żelowej służące do określania ilości i jakości DNA i RNA spełniające co najmniej następujące funkcjonalności: - Analiza materiału musi być realizowana za pomocą jednorazowych taśm z oddzielonymi od siebie mikrokanałami; - Taśmy z mikrokanałami muszą zawierać gotowy żel – co oznacza brak konieczności samodzielnego przygotowywania przez użytkownika żelu do elektroforezy; - Urządzenie musi umożliwiać analizę co najmniej od 1 do 16 próbek na jednej taśmie z mikrokanałami o której mowa powyżej; - Urządzenie musi umożliwiać częściowe wykorzystanie taśmy z mikrokanałami tzn. niezużyte mikrokanały muszą mieć możliwość wykorzystania ich w kolejnej analizie; - Urządzenie musi automatycznie określać wielkość, ilość i jakość badanego materiału; - Badane próbki muszą być automatycznie pobierane przez urządzenie przy pomocy jednorazowych końcówek, co zabezpieczy je przed ich zanieczyszczeniem; - Analiza elektroforetyczna materiału musi być realizowana poprzez pomiar fluorescencji wzbudzonej światłem LED. • Urządzenie musi umożliwiać podanie próbek do analizy w co najmniej dwóch paskach 8-probówkowych; - Urządzenie musi samodzielnie przeprowadzić analizę co najmniej 16 próbek w jednym cyklu pracy; - Urządzenie musi umożliwiać przeprowadzenie analizy przy minimalnym zużyciu badanego materiału co najmniej (1-2 μl). - Urządzenie musi posiadać na wyposażeniu dedykowaną jednostkę sterującą (typu laptop) zgodną z wymogami producenta, z zainstalowanym systemem operacyjnym, umożliwiającą niezakłóconą obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych. Oprogramowanie służące do sterowania urządzeniem musi umożliwiać co najmniej: - przedstawienie wyników elektroforetycznych w postaci klasycznego żelu jak i wykresu i zestawienia w tabeli; - podgląd elektroforegramów pojedynczych próbek jak i porównanie wyników z kilku próbek na jednym wykresie; - automatyczne określenie stopnia integralności RNA; - automatyczne określenie stopnia integralności DNA; - dostosowanie formy wydruku wyników do potrzeb użytkownika; - dostosowanie rodzaju wyświetlanych danych do potrzeb użytkownika; - przeprowadzenie diagnostyki poprawnego działania urządzenia; - otrzymane wyniki muszą być zapisywane są w formie plików cyfrowych np., .XML, które mogą być poddane dalszej obróbce jak również wysłane np. pocztą elektroniczną w celu ich analizy za pomocą powszechnie użytkowanych arkuszy kalkulacyjnych - możliwość rozdziału całkowitego RNA z czułością co najmniej 100pg/μl. - możliwość rozdziału fragmentów DNA z czułością co najmniej 10pg/μl. - możliwość rozdziału genomowego DNA z czułością co najmniej 0,5ng/μl - Zaoferowane urządzenie musi być zgodne z dyrektywą 2014/30/EU - Zaoferowane urządzenie nie może zawierać substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (309), z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają maksymalnych wartości wymienionych w tym załączniku. - Wykonawca zobowiązuje się do zutylizowania zgodnie z obowiązującymi normami niemożliwych do ponownego wykorzystania elementów opakowań dostarczanego sprzętu oraz wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku (np. palet) w ramach kolejnych realizowanych przez Wykonawcę dostaw. - Urządzenie musi posiadać wymagane aktualnymi regulacjami certyfikaty oraz odpowiednie klasy energetyczne poświadczające jego energooszczędność - Zaoferowany komputer musi mieć możliwość, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień systemu operacyjnego, dostosowania poziomu zużycia energii powiązanego z wydajnością pracy - Zaoferowany komputer musi być zgodny z dyrektywą 2014/30/EU, - Zaoferowany zestaw komputerowy musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 / jeżeli dotyczy - Zaoferowany zestaw komputerowy musi posiadać certyfikat EPEAT co najmniej Silver / jeżeli dotyczy