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Załącznik nr 1A
do sprawy DLG-A 193.15

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU OBJĘTEGO ZAPYTANIEM DLA ZADANIA NR 1


Przedmiot zamówienia:  Dostawa zaawansowanych symulatorów do wykonywania czynności pielęgniarskich/lekarskich

	Zadanie nr 1: Dostawa symulatorów wysokiej wierności pielęgniarsko-ratunkowe 
Symulator wysokiej wierności pielęgniarsko-ratunkowy (4 kpl.) 
Producent/Firma*..............................................................................................
Urządzenie model/typ*.....................................................................................
kraj pochodzenia* .............................................................................................
rok produkcji min. 2025: ......................................... o następujących parametrach:

	Zaawansowany symulator wysokiej wierności pielęgnacyjno-ratunkowy ma posiadać co najmniej następujące parametry:

- Symulator przedstawiający anatomicznie odwzorcowaną pełną postać dorosłej kobiety - musi posiadać cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Symulator musi posiadać realistyczny zakres ruchów ciała – stawów. 

- Symulator musi być wykonany z materiału odpornego na zużycie, zapewniającego intensywną eksploatację i wodoodpornego, przypominającego ludzką skórę również w dotyku. Powierzchnia musi być gładka, nieprzepuszczalna dla wody, olei i mazideł.

-  Symulator musi być wykonany z materiału wiernie odwzorowującego skórę, np. opór i napięcie podczas wykonywania iniekcji.
- Symulator musi posiadać modułową konstrukcję, pozwalającą na realizację wielu scenariuszy tworzonych przez prowadzącego zajęcia.

- Symulator ma być przeznaczony do nauki prawidłowego wykonywania procedur ratowniczych, pielęgniarskich i lekarskich z zakresu opieki medycznej, czynności ratowniczych oraz czynności pielęgnacyjnych nad osobą dorosłą (w tym także nad pacjentem onkologicznym). 

- Symulator musi umożliwiać rozwijanie umiejętności w co najmniej następującym zakresie:
· prawidłowe podnoszenie oraz przenoszenie i zmiana pozycji ciała pacjenta dorosłego,
· opieka nad pacjentem leżącym, w tym także rozbieranie / ubieranie,
· wykonywanie infekcji domięśniowej (w co najmniej następujących punktach: pośladek, udo, ramię),
· zakładanie wkłucia dożylnego na kończynach górnych modelu,
· pobieranie krwi metodą finger stick,
· badanie piersi,
· przeprowadzania badania ginekologicznego, cytologicznego oraz sondowania.

· układ oddechowy umożliwiający co najmniej: 
- osłuchiwanie szmerów oddechowych w czterech kwadrantach klatki piersiowej. Symulator musi umożliwiać dostęp do biblioteki prawidłowych i patologicznych szmerów oddechowych. 
- bez przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy manekina i wysunięcie żuchwy,
- wykonywanie procedur zabezpieczania dróg oddechowych: intubacja ustno- i nosowo-gardłowa, intubacja dotchawicza, tracheostomia, ekstubacja, a także zakładanie masek krtaniowych,
- postępowanie w przypadku komplikacji oddechowych, np. obrzęku języka, gardła i skurczu krtani,
- prowadzenie wentylacji manualnej (za pomocą worka samorozprężalnego) i mechanicznej (np. przy użyciu respiratora),
- opieka i pielęgnacja tracheostomii,
- symulacja odsysania wydzieliny z dróg oddechowych.

· układ krążenia umożliwiający co najmniej: 
- pomiar tętna – musi być wyczuwalne w co najmniej następujących lokalizacjach: tętnice szyjne, ramieniowe, promieniowe, udowe i grzbietowe stopy;
- pomiar saturacji krwi przy użyciu klinicznego sprzętu będącego własnością Zamawiającego;
- pomiar ciśnienia metodą osłuchową oraz palpacyjną; 
- monitorowanie pracy serca przy użyciu minimum 3-odprowadzeniowego EKG, rejestracja rytmów oraz wykrywanie tonów serca i wad zastawkowych;
- wykonanie stymulacji zewnętrznej, defibrylacji (do 360J) i kardiowersji przy użyciu elektrod samoprzylepnych;
- wykonywanie stymulacji zewnętrznej z możliwością ustawienia różnych progów stymulacji przy użyciu klinicznego defibrylatora będącego własnością Zamawiającego; 
- prowadzenie pośredniego masażu serca – musi wywoływać symulowane reakcje fizjologiczne adekwatne do jakości uciśnięć w zakresie parametrów takich jak: krążenie krwi, tętno, ciśnienie krwi, wydalanie dwutlenku węgla.

· układ pokarmowy umożliwiający co najmniej: 
- osłuchiwanie perystaltyki jelit poprzez osłuchiwanie dźwięków w czterech kwadrantach brzucha. Symulator musi umożliwiać dostęp do biblioteki prawidłowych i patologicznych dźwięków perystaltyki jelit;  
- wprowadzanie zgłębnika żołądkowego, płukanie oraz odsysanie treści żołądkowej z użyciem płynów;
- karmienie przez PEG ( tj. przezskórną endoskopową gastrostomię);
- zakładanie cewnika do pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn – poprawne wykonanie procedury musi powodować rzeczywisty wypływ płynów; 
- pielęgnacja cewnika moczowego;
- wykonywanie lewatywy;
- opieka nad pacjentem z kolostomią i ileostomią.

· układ nerwowy umożliwiający co najmniej: 
- postępowanie w czasie występowania drgawek. Symulator musi posiadać możliwość programowania drgawek o różnej intensywności, np. silne, umiarkowane – zgodnie z przebiegiem realizowanego scenariusza, 
- obserwację reakcji źrenic na światło. Symulator musi posiadać możliwość programowania rozszerzania i zwężania źrenic z regulowanym czasem reakcji oraz automatyczną reakcję na bodźce świetlne zgodnie z przebiegiem realizowanego scenariusza,

Minimalne dane techniczne/funkcjonalne symulatora: 
- symulator musi posiadać możliwość spontanicznego oddechu – unoszenie i opadanie klatki piersiowej z regulacją częstości oddechu lub całkowitym wyłączeniem zgodnie z przebiegiem realizowanego scenariusza, 
- symulator musi umożliwić synchronizację ruchów klatki piersiowej z wentylacją manualną lub mechaniczną oraz wzorcami oddechowymi zgodnie z przebiegiem realizowanego scenariusza,
- symulator musi posiadać możliwość jednostronnego unoszenia klatki piersiowej podczas intubacji prawego oskrzela,
- możliwość odsłuchiwania dźwięków płuc, perystaltyki jelit oraz tonów serca przy użyciu klinicznego stetoskopu bez konieczności zakładania przejściówek,
- symulator musi posiadać symulację stanu anizokorii (tj. regulowania różnic w wielkości źrenic), 
- symulator musi posiadać regulowane mruganie oczu z możliwością ustawienia częstotliwości, 
- symulator musi posiadać możliwość programowania i monitorowania wydechowego przepływu CO₂ z wyświetleniem poziomu na monitorze oceny stanu pacjenta, o którym mowa poniżej, 
- symulator musi posiadać możliwość odtwarzania scenariuszy z objawami sinicy,
- symulator musi umożliwiać komunikację zgodnie z przebiegiem realizowanego scenariusza. Symulator musi posiadać dostęp do biblioteki fraz, a także umożliwiać nagrywanie fraz przez prowadzącego zajęcia i ich odtwarzanie zgodnie z przebiegiem realizowanego scenariusza. 
- symulator musi posiadać wbudowany głośnik oraz funkcję bezprzewodowego streamingu głosu pacjenta umożliwiający odtwarzanie fraz. 
- Symulator musi posiadać możliwość dostępu do biblioteki rytmów EKG (bibliotek musi zapewniać dostęp do ponad 100 rytmów). 
- Symulator musi być bezprzewodowy tj. bez konieczności stosowania zewnętrznych podłączeń elektrycznych lub pneumatycznych.
- Symulator musi umożliwiać pracę bez zewnętrznego źródła sprężonego powietrza, tlenu i dwutlenku węgla.
- Musi istnieć możliwość pracy przewodowej oraz bezprzewodowej (na baterii). Możliwość ciągłej pracy fantomu bez konieczności ładowania/wymiany akumulatorów przez minimum 4 godzin. 
- Musi istnieć możliwość całkowicie bezprzewodowej komunikacji (z zasięgiem do 100 m) oraz możliwość pracy w trybie mobilnym.
- Musi istnieć możliwość zdalnego sterowania zarówno bezprzewodowo, jak i przewodowo za pomocą modułów RF, Bluetooth oraz TCP/IP, co ma zapewniać elastyczność pracy w różnych środowiskach.
- brak łączności pomiędzy jednostką sterującą a symulatorem nie może powodować przerwania rozpoczętego scenariusza ani działania symulatora. 
- symulator musi posiadać funkcję automatycznej rejestracji zmian parametrów życiowych wraz z możliwością eksportu danych na potrzeby „debriefingu”.
- symulator musi posiadać możliwość dostępu do biblioteki scenariuszy (zawierającą min. 16 gotowych scenariuszy), a także umożliwiać ich modyfikację w trakcie symulacji oraz odtwarzanie scenariuszy własnych przez prowadzącego zajęcia. Symulator musi umożliwiać importowanie i eksportowanie scenariuszy 

Wraz z symulatorem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymienną anatomicznie odwzorcowaną stopę z ranami odleżynowymi, na modelu muszą znaleźć się cztery stopnie zaawansowania ran odleżynowych,

Wraz z symulatorem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć co najmniej następujące elementy niezbędne do realizacji scenariuszy:
- wymienną nakładkę z męskimi genitaliami oraz wymienną nakładkę odwzorowującą męską klatkę piersiową
- min. sześć wymiennych wkładek piersi odwzorowujących co najmniej następujące stany patologiczne: dysplazja, łagodny nowotwór z szypułą naczyniową, gigantyczny mięsak, scirrhus carcinoma, nowotwór przewodów mlecznych, min. dwa modele piersi posiadające guzki o zróżnicowanych rozmiarach, np. 8, 10, 16 i 20 mm 
- min. siedem wymiennych modeli macicy umożliwiających przeprowadzenie oburęcznego badania miednicy, w tym co najmniej: macica do umieszczania wkładki wewnątrzmacicznej, 20‐tygodniowa macica ciężarna z jajowodami, 10–12 tygodniowa macica ciężarna z jajowodami, 6–8 tygodniowa macica ciężarna z krótkimi więzadłami jajnikowymi, 6–8 tygodniowa macica ciężarna z jajowodami, macica z przodozgięciem oraz tyłozgięciem
- wymienne modele szyjki macicy umożliwiających badanie cytologiczne, płukanie i sondowanie, w tym co najmniej: min. siedem szt. szyjek macicy bez patologii, min. sześć szt. szyjek macicy z patologiami, min. trzy szt. 6–8 tygodniowa szyjki macicy, min. trzy szt. 10–12 tygodniowa szyjki macicy,
- moduły komunikacyjne: bezprzewodowy moduł RF, kabel RJ45 (dla pracy stacjonarnej) oraz  łączność Bluetooth
- ładowarkę AC (100–240V) oraz baterię zapewniającą pracę do co najmniej 4 godzin,
- zestaw narzędzi do konserwacji 
- opakowanie do bezpiecznego przechowywania i przenoszenia symulatora. 

Symulator musi posiadać możliwość zdejmowania, wymiany i przytwierdzania wymiennych elementów bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi lub interwencji serwisu.  Wkładki ćwiczebne muszą umożliwiać ich czyszczenie i w miarę potrzeby opróżnianie z płynów.

Wraz z fantomem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie sterujące, typu tablet z ekranem dotykowym, niezbędny do obsługi scenariuszy i regulacji pracy symulatora o poniższych wymaganiach minimalnych: 
- tablet musi posiadać dotykowy ekran min. 5 cali. 
- możliwość min. 4 godzin pracy
- na urządzeniu sterującym Wykonawca zobowiązany jest wgrać oprogramowanie do sterowania pracą symulatora, o którym mowa poniżej
- Wszystkie elementy zestawu/kompletu muszą być ze sobą kompatybilne.

Wraz z fantomem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć oprogramowanie które musi posiadać/umożliwiać co najmniej: 
- intuicyjny interfejs graficzny zainstalowany na tablecie z ekranem dotykowym, o którym mowa powyżej, umożliwiający obsługę wielu symulatorów jednocześnie,
- możliwość personalizacji interfejsu, dostosowując układ elementów i preferencje wyświetlania,
- pasek zadań wyświetlający stan łączności, wskaźnik baterii oraz zegar sesji do bieżącego monitorowanie ustawień,
- możliwość instalacji na wielu urządzeniach bez dodatkowych licencji,
- dostęp do wszystkich funkcji symulatora z poziomu jednego okna,
- oprogramowanie musi umożliwiać kontrolę parametrów życiowych symulatora, takich jak. np. tętno, ciśnienie krwi, saturacja tlenem zgodnie z przebiegiem realizowanego scenariusza. 
- oprogramowanie musi posiadać możliwość dynamicznej zmiany parametrów w trakcie symulacji, symulując reakcję pacjenta na podjęte działania. Symulator musi posiadać funkcję automatycznego generowania trendów parametrów życiowych
- oprogramowanie musi posiadać wybór języków w tym co najmniej język polski. 

- Wraz z symulatorem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć monitor do oceny stanu pacjenta z wgranym nieograniczonym czasowo oprogramowaniem - umożliwiającą projekcję krzywych lub wartości numerycznych w co najmniej następującym zakresie: 
• EKG 
• ciśnienia tętniczego krwi 
• SpO2
• EtCO2
• fali tętna
• częstości oddechu 
• częstości pracy serca 
• temperatury 

- Prowadzący zajęcia musi posiadać możliwość zmiany konfiguracji krzywych i wartości numerycznych zgodnie z realizowanym scenariuszem. 
- Musi istnieć możliwość dostosowania sposobu prezentacji danych z dostępnych trybów wyświetlania, np. klasyczny monitor EKG, wykresy trendów, dane liczbowe – zgodnie z przebiegiem realizowanego scenariusza. Prowadzący zajęcia musi posiadać możliwość dostosowania wyglądu monitora, zmieniając kolory, rozmiar czcionek i układ elementów itp. 
- Musi istnieć możliwość personalizacji progów alarmowych (wizualnych oraz dźwiękowych)  w przypadku wystąpienia nieprawidłowych wartości parametrów życiowych, np. bradykardii, tachykardii, desaturacji, hipotonii. (w tym możliwość regulacji głośności alarmów)
- Monitor do oceny stanu pacjenta musi zapewnić bezprzewodową integrację z jednostką sterującą i oprogramowaniem sterującym (wskazanych powyżej) umożliwiając synchronizację danych i pełną rejestrację przebiegu symulacji
- Oprogramowanie wgrane do monitora oceny stanu pacjenta musi posiadać historię pomiarów do późniejszej analizy trendów i zmian w stanie pacjenta

- Minimalne parametry monitora do oceny stanu pacjenta:  
• jednostka sterująca typu All-in-One w komplecie z dotykowym monitorem o przekątnej ekranu min. 23”
• procesor zgodny z architekturą x86, o wydajności ocenionej na minimum 12 500 pkt wg testu Passmark CPU Mark.
• pamięć RAM minimum 8GB (1x8GB)
• dysk twardy półprzewodnikowy PCIe o pojemności minimum 256GB 
• obsługa sieci bezprzewodowej w standardzie minimum Wi-Fi 6E (6GHz) AX211 2x2, komunikacja Bluetooth w standardzie co najmniej 5.2
• opcje obudowy: nierozłącznie zintegrowany ekran z niżej wymienionymi podzespołami z wyłączeniem bezprzewodowej myszki i bezprzewodowej klawiatury, ekran o przekątnej co najmniej 23”, rozdzielczość minimum 1920X1080, ekran dotykowy, kamera z możliwością pracy w ciemności, zasilacz o mocy nieprzekraczającej  155W,  sprawność zasilacza przy obciążeniu 50% - minimum 88%,
• Zabezpieczenia TPM Trusted Platform Module 
• karta graficzna umożliwiająca płynną obserwację i rejestrację wyświetlanego obrazu
• peryferia komputerowe: mysz optyczna z interfejsem 2,4 GHz, klawiatura z interfejsem 2,4 GHz (układ klawiszy US International)
• z zainstalowanym systemem operacyjnym: min. MS Windows 11 Professional 64-bit lub równoważny. Parametry równoważności: -Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI; -System nie wymagający przeprowadzenia procedury aktywacyjnej (za pomocą połączenia internetowego lub telefonicznego) również po jego reinstalacji;  -dołączony nośnik z systemem operacyjnym;

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć system mocowania monitora do oceny stanu pacjenta do ściany przy stanowisku symulacji, typu np. vesa 

Wszystkie elementy zestawu/kompletu muszą być ze sobą kompatybilne 
Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie systemowe objęte było licencją bezterminową (wieczystą), umożliwiającą użytkowanie oprogramowania na czas nieokreślony, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych w przyszłości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: 
· aktualizacji oprogramowania (w tym poprawek bezpieczeństwa, ulepszeń funkcjonalnych oraz aktualizacji zgodności z systemem operacyjnym) przez cały okres gwarancji. Aktualizacje nie mogą wymagać zakupu dodatkowych urządzeń/rozwiązań sprzętowych (np. nowy fantom, sonda itp.)
· wsparcia technicznego dla Zamawiającego przez cały okres gwarancji, obejmującego m.in. konsultacje, pomoc przy instalacji aktualizacji oraz rozwiązywanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem oprogramowania.

Zaoferowane fantomy muszą być zgodne z dyrektywą 2014/30/EU lub równoważną w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej

Zaoferowane urządzenia nie mogą zawierać substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (309), z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają maksymalnych wartości wymienionych w tym załączniku.

Wykonawca zobowiązuje się do zutylizowania zgodnie z obowiązującymi normami niemożliwych do ponownego wykorzystania elementów opakowań dostarczanego sprzętu oraz wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku (np. palet) w ramach kolejnych realizowanych przez Wykonawcę dostaw. 

W zakresie jednostki sterującej oraz monitora Wykonawca zobowiązuje się do:
- zaoferowania jednostki sterującej zgodnej z dyrektywą 2014/30/EU lub równoważną w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej
- zaoferowania jednostki sterującej spełniającej wymogi normy Energy Star 6.0 / jeżeli dotyczy
- zaoferowania jednostki sterującej posiadającej certyfikat EPEAT co najmniej Silver / jeżeli dotyczy 
- zaoferowana jednostka sterująca musi mieć możliwość, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień systemu operacyjnego, dostosowania poziomu zużycia energii powiązanego z wydajnością pracy,
- zaoferowania monitora zgodnego z dyrektywą 2014/30/EU lub równoważną w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej / jeżeli dotyczy

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów serwisowych co 12 miesięcy przez cały okres obowiązywania gwarancji, w tym obowiązkowo w ostatnim miesiącu gwarancji,  w miejscu użytkowania urządzenia. Przeprowadzenie przeglądów serwisowych musi zostać potwierdzone wpisem do paszportu technicznego urządzenia.

Dostawa przedmiotu zapytania ofertowego obejmuje: dostarczenie symulatora do miejsca użytkowania, jego rozpakowanie, montaż  i instalację uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego (od 3 do 6 osób).

Gwarancja minimum 24 miesiące




Podpis:
(Data i podpis osoby uprawnionej )
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