	
	



Załącznik nr 2 

do sprawy DAN 219/24

    ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:  Dostawa i montaż analizatora wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta z opcją pomiaru współczynnika załamania światła, transmitancji i masy molowej (1 kpl.)
	I.
	Analizator wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta z opcją pomiaru współczynnika załamania światła, transmitancji i masy molowej (1 kpl.)
Producent/Firma*..............................................................................................

Urządzenie model/typ*....................................................

kraj pochodzenia* .............................

rok produkcji min. 2023/2024: ......................................... o następujących parametrach:


	1. 
	Urządzenie musi zapewniać pomiar rozkładu wielkości cząstek metodą dynamicznego rozpraszania światła. 

	2. 
	Musi pozwalać na pomiar potencjału zeta w badanej próbce.

	3. 
	Aparat musi zapewniać pomiary masy cząsteczkowej oraz współczynnika załamania światła.

	4. 
	Aparat musi umożliwiać ciągły pomiar transmitancji.

	5. 
	Aparat musi pozwalać na automatyczną zmianę pH.

	6. 
	Aparat musi pozwalać na sterowanie analizatorem oraz gromadzenie danych za pomocą komputera – w komplecie dołączyć oprogramowanie w języku polskim pozwalające na sterowanie urządzeniem i analizę oraz archiwizację wyników badań.

	
	WYMAGANIA OGÓLNE DLA  ANALIZATORA:

	7. 
	Zakres regulacji temperatury pomiaru: od 0°C do co najmniej 85°C, dokładność nie gorsza niż +/- 0,3°C 



	8. 
	Źródło światła: laser półprzewodnikowy o mocy minimum 40 +/- 3 mW  

	9. 
	Czas nagrzewania lasera: nie dłużej niż 7 min.

	10. 
	Długość fali światła laserowego: 660 +/- 10 nm



	11. 
	Oprogramowanie do urządzenia w języku polskim i angielskim umożliwiające obsługę urządzeń bazujących na metodach pomiarowych: DLS, ELS, SLS, dyfrakcji laserowej oraz dynamicznej analizie obrazu.

	12. 
	Możliwość pomiaru współczynnika załamania światła lub laboratoryjny refraktometr automatyczny o zakresie temperatury od 0°C do co najmniej 85°C.


	13. 
	Możliwość pomiaru ciągłej transmitancji

	14. 
	Detektor: fotodioda lawinowa HD



	
	WYMAGANIA POMIARU WIELKOŚCI CZĄSTEK:

	15. 
	Pomiar wielkości cząstek metodą dynamicznego rozpraszania światła



	16. 
	Pomiar wielkości cząstek w zakresie: 0,3 nm do co najmniej 10 µm



	17. 
	Co najmniej 3 kąty pomiarowe: 15° +/- 3°,   90°+/- 3°,   175°+/- 3°



	18. 
	Możliwość wielokątowego pomiaru wielkości cząstek



	19. 
	Minimalny zakres stężeń badanych próbek od 0,1 mg/mL do 50% wag./obj.



	20. 
	Na wyposażeniu co najmniej 1 kuweta szklana umożliwiająca pomiar dla roztworów wodnych i organicznych



	21. 
	Na wyposażeniu co najmniej 1 kuweta kwarcowa umożliwiająca pomiar dla roztworów wodnych i organicznych

	22. 
	Na wyposażeniu co najmniej kuwety jednorazowe z pokrywkami min. 100 sztuk



	
	WYMAGANIA DLA POMIARU POTENCJAŁU ZETA:

	23. 
	Pomiar potencjału zeta metodą elektoforetycznego rozpraszania światła



	24. 
	Technologia M3PALS lub cmPALS (Phase Analysis Light Scatering – Rozpraszanie światła z analizą fazy) 

	25. 
	Zakres potencjału zeta: co najmniej od -900 mV do +900 mV



	26. 
	Zakres wielkości cząstek dla pomiaru potencjału zeta: do 100 µm

	27. 
	Wymagany zakres stężeń badanych próbek od 0,1 mg/ml do 70% wag./obj.


	28. 
	Możliwość pomiaru cząstek o przewodności do 200 mS/em



	29. 
	Wraz z aparatem dostarczyć proszę kuwety w kształcie omega do pomiary potencjału zeta w ilości min. 10 sztuk.

	30. 
	Standard potencjału zeta w ilości min. 3 mL (roztwór wzorcowy do kalibracji aparatu i weryfikacji czy aparat wskazuje prawidłowo potencjał zeta)

	
	WYMAGANIA DLA POMIARU MASY CZĄSTECZKOWEJ METODĄ SLS (Statystyczne rozpraszanie światła) 

	31. 
	Zakres pomiaru (masowy): od 900 Da (dalton) do 20 MDa (megadalton)

	32. 
	Zakres pomiaru (wielkość cząstek): przynajmniej do 40nm



	
	WYMAGANIA DLA POMIARU WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA: 


	33. 
	Pomiar współczynnika załamania światła lub laboratoryjny refraktometr automatyczny o zakresie temperatury od 0°C do co najmniej 85°C



	34. 
	Dokładność pomiaru współczynnika załamania światła: ± 0,5 %   


	
	WYMAGANE ELEMENTY DO OBSŁUGI APARATU:

	35. 
	Dedykowane oprogramowanie do obsługi urządzenia oraz analizy danych co najmniej 3 licencje z możliwością instalacji na dowolnym komputerze spełniającym wymagania oprogramowania z systemem operacyjnym  min. MS Windows 10 lub nowszym

	36. 
	Jednostka sterująca, typu laptop, spełniająca wymagania producenta oprogramowania o którym mowa powyżej wraz oraz wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy zestawu podłączenia

	37. 
	Na jednostce sterującej wskazanej w pkt. 36 - wgrany system operacyjny: MS Windows 10 lub nowszy 64-bit lub równoważny. Parametry równoważności:- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego;- Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;- System nie wymagający przeprowadzenia procedury aktywacyjnej (za pomocą połączenia internetowego lub telefonicznego) również po jego reinstalacji, - Dołączony nośnik z systemem operacyjnym


Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nie prototypowy – wytwarzany seryjnie, nieuszkodzony, nie regenerowany (not refurbished), nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletny, nie wymagające przeróbek – rozwiązanie producenta, które po zainstalowaniu będzie gotowe do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji, nie obciążone prawami osób lub podmiotów trzecich.

Niespełnienie choćby jednego z wymaganych warunków/parametrów określonych powyżej w Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych/Opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. 

	Miejscowość i data:
	Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu:

	………………….
	……………………………………………………………………………………………….


