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Załącznik nr 2 do sprawy DLG-A 6538438

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:  Dostawa i montaż wielokolorowego cytometru przepływowego (1 kpl.)   
	Wielokolorowy cytometr przepływowy (1 kpl.) 
Producent/Firma*..............................................................................................

Urządzenie model/typ*.....................................................................................

kraj pochodzenia* .............................................................................................

rok produkcji min. 2024/2025: ......................................... o następujących parametrach:

	- urządzenie musi zmieścić się na blacie laboratoryjnym o wymiarach szerokość 70cm, głębokość 75cm i nie przekraczać 50 cm wysokości

- cytometr musi być wyposażony w minimum 6 laserów półprzewodnikowych w tym co najmniej: 

• niebieski (488 nm +/- 2 nm), 

• czerwony (640 nm +/- 2 nm), 

• fioletowy (405 nm +/- 2 nm), 

• zielony/żółty (560 nm +/- 2 nm), 

• bliskie UV (375 +/- 2 nm),

• oraz „podczerwony” (808 nm +/- 2nm), 

- musi istnieć możliwość analizy co najmniej 21 kolorów na jednej pojedynczej komórce w celu uzyskania jak największej ilości danych

- Pomiar co najmniej 21 fluorescencji w tym co najmniej:

• 3 FL z lasera niebieskiego,

• 3 FL z lasera czerwonego,

• 5 FL z lasera fioletowego,

• 5 FL z lasera zielono- żółtego,

• 3 FL z lasera bliskiego UV,

• 2 FL z lasera infrared „podczerwonego”

- optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji musi być oparta na filtrach odbijających, prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawu detektorów dedykowanych poszczególnym laserom,

- konstrukcja cytometru musi gwarantować stabilność energii emitowanego światła każdego z laserów bez konieczności ich dostrajania przed analizą,

- pomiar rozproszenia światła musi odbywać się co najmniej:

• zgodnie z kierunkiem wiązki laserowej FSC,

• z detektora bocznego SSC,

• z dodatkowego detektora VSSC,

- możliwość bezpośredniego pomiaru ilości bezwzględnych mierzonych komórek niezależnie od pobranej objętości próbki, bez konieczności dodawania kulek;

- brak konieczności wcześniejszych ustawień napięć i wzmocnień dla mierzonych parametrów;

- automatyczne mieszanie próbek w aparacie przed aspiracją;

- możliwość dodawania odczynników w trakcie badania;

- szybkość akwizycji minimum 30 000 zdarzeń/s;

- możliwość badania nanocząstek o średnicy od 80nm;

- regulacja szybkości pobierania próbki w zakresie co najmniej 10-240 µl/min;

- możliwość aspiracji próbki co najmniej z: probówki 5ml, mikroprobówki/eppendorfa 1,5 ml i 2 ml;

- możliwość połączenia zdalnego np. w celu przeprowadzenia zdalnej diagnostyki serwisowej;

- cytometr musi posiadać dedykowaną jednostkę sterującą zgodną z wymogami producenta, z zainstalowanym systemem operacyjnym, umożliwiającą niezakłóconą obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych,

- jednostka sterująca o której mowa powyżej musi posiadać na wyposażeniu co najmniej:

• zainstalowany system operacyjny umożliwiający poprawną pracę wszystkich podzespołów zainstalowanych w jednostce centralnej komputera z oprogramowaniem do obsługi cytometru i wstępnej analizy danych,

• monitor LCD co najmniej 32”,

• kolorową drukarkę laserową z wymaganym zestawem pełnych tonerów – nie dopuszcza się zestawu tonerów tzw. startowych,

• dysk zewnętrzny min. 1TB do ewentualnego przenoszenia danych,

• listwę antyprzepięciową na min. 8 wejść obsługującą obciążenie cytometru z jednostką sterującą,

• 2 x mysz bezprzewodową (jedna do jednostki sterującej, a druga do dodatkowego komputera przenośnego do analizy i obróbki danych (o którym mowa poniżej),

- w celu niezakłócania jednoczesnej akwizycji i ewentualnej obróbki danych na jednostce sterującej należy dostarczyć dodatkowy komputer przenośny min. 15 cali o parametrach umożliwiających analizę i obróbkę danych pochodzących z cytometru (wraz z oprogramowaniem),

- należy dostarczyć dedykowane oprogramowanie do obsługi cytometru umożliwiające co najmniej:

• ustawienie progu detekcji na wybranym parametrze z dowolnego lasera,

• ustawienia progu detekcji na więcej niż jednym parametrze jednocześnie,

•możliwość zastosowania progów detekcji na wszystkich parametrach jednocześnie i ze wszystkich laserów połączonych operatorem „OR” albo „AND”,

• prezentacja wyników w postaci pików, histogramu oraz powierzchni pod krzywą sygnału,

• możliwość prezentowania danych w postaci wykresów,

• zapis co najmniej do 25 milionów zdarzeń w jednym pliku .fsc,

• zapis plików w formacie .fcs,

• eksport danych do powszechnie używanych arkuszy kalkulacyjnych, 

• cyfrową obróbkę sygnału z rozdzielczością na minimum 16 mln kanałów na 7 dekad w tym 2 ujemne w skali logarytmicznej, co potwierdza wysoką czułość cytometru,

• automatyczną cyfrową kompensację w czasie i po akwizycji z możliwością korzystania z zapisanych wcześniej kompensacji,

- dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać analizowania wyników z różnych cytometrów zapisanych w formacie .fcs,

- dodatkowo wymaga się dostarczenia pełnego pakietu oprogramowania  biurowego zawierającego edytor teksu, aplikację do edycji arkuszy kalkulacyjnych oraz moduł do wykonywania obróbki i prezentacji pozyskanych  wyników z cytometru, 

- oferowany cytometr musi mieć możliwość rozbudowy o podajnik płytek wielodołkowych,

- wraz z cytometrem należy dostarczyć UPS stabilizujący i zabezpieczający pracę cytometru i jednostki sterującej,

- z cytometrem należy dostarczyć zestaw odczynników startowych do uruchomienia, sprawdzenia poprawności działania oraz przeszkolenia Użytkownika wraz z zestawem elementów niezbędnych do codziennej weryfikacji poprawności pracy systemu;




Niespełnienie choćby jednego z wymaganych warunków/parametrów określonych powyżej w Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych/Opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. 

	Miejscowość i data:
	Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu:

	………………….
	……………………………………………………………………………………………….
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