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Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Nr sprawy: DAN 371/21

	Lp.

	Przedmiot postępowania: Dostawa i montaż homogenizatora kulkowego do homogenizacji tkanek wraz z wyposażeniem (1 kpl). 

 (Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

	1
	2
	3

	I.
	HOMOGENIZATOR KULKOWY DO HOMOGENIZACJI TKANEK WRAZ Z WYPOSAŻENIEM  - (1 kpl)

Producent/Firma*..............................................................................................
Urządzenie model/typ*....................................................
kraj pochodzenia* .........................................................
rok produkcji min. 2021*: .........................................

(*proszę podać – wypełnia Wykonawca)

Urządzenie musi spełniać, co najmniej następujące parametry: 
	

	
	-  Minimalna pojemność urządzenia (wsadu) - w zależności od zastosowanego rotora:  
• 20 probówek 0,5ml
• 20 probówek 1,5 ml
• 20 probówek 2 ml
• 10 probówek 7 ml
• 6 probówek 30 ml
- Urządzenie dedykowane do homogenizacji tkanek twardych takich jak: serce, mięśnie, skóra, materiał roślinny, itp.,  z użyciem kul  ceramicznych jako nośnika mielącego 
- Możliwość indywidualnego wyboru  przez Użytkownika prędkości obwodowej w zakresie minimum od  0,8 m/s do 6,5 m/s (kroki co 0,15 m/s)
- Możliwość indywidualnego wyboru  przez Użytkownika ilości cykli w zakresie minimum od 1 do 10 cyklów pracy 
- Możliwość indywidualnego wyboru  przez Użytkownika czasu procesu  w zakresie minimum od 1 sekundy do 9 minut 59 sekund 
- Możliwość doposażenia urządzenia o układ chłodzący na późniejszym etapie użytkowania 
- Urządzenie musi być wyposażone w ekran dotykowy umożliwiający sterowanie i wybór odpowiedniego nastawu pracy
- Waga urządzenia: nie większa niż 31 kg
- Urządzenie musi posiadać funkcję ładowania próbek od przodu ze zintegrowaną blokadą pokrywy podczas pracy 
- Możliwość programowania urządzenia bez limitu programów
- Urządzenie musi posiadać preinstalowany program do tkanek takich jak np. mięśnie, skóra o min. charakterystyce: 4 x 30 sekund przy prędkości 6,5 m/s
- Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia, nie większe niż: 310 x 445 x 375 mm [ S x G x W] (± 5 mm)
- Podczas pracy urządzenie nie powinno wymagać schładzania młyna pomiędzy seriami 
- W zestawie wraz z homogenizatorem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć co najmniej: 
• rotor na probówki minimum 20 x 2 ml – 1 szt.
• rotor na probówki minimum 20 x 1,5 ml – 1 szt. 
• puste probówki zakręcane oringami silikonowymi o konstrukcji wzmacnianej  2 ml – min. 1000 szt. 
• probówki wzmacniane z zamknięciem na wcisk (poj. 2 ml)  napełnione kulkami 2,8 mm, dedykowane do mielenia mięśni, skóry i materiału roślinnego, wolne od nukleaz – min. 50 szt. 
• probówki wzmacniane z zamknięciem na wcisk (poj. 1,5 ml) napełnione kulkami 2,8 mm, dedykowane do mielenia mięśni, skóry i materiału roślinnego – min. 50 szt. 
• dodatkowe kulki ceramiczne 2,8 mm, certyfikowane na czystość od DNaz i RNaz dedykowane do mielenia mięśni, skóry i materiału roślinnego – min. 325 g.
	









TAK/ NIE*

Niespełnienie warunku
               = Odrzucenie oferty

(*proszę wybrać – wypełnia Wykonawca)


	II
	Okres gwarancji dla całej aparatury minimum 24 miesięcy 
	Okres gwarancji:...............miesięcy*

(*proszę podać – wypełnia Wykonawca)
	Uwaga: 

 Gwarancja poniżej 24 miesięcy = odrzucenie oferty



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nie prototypowy – wytwarzany seryjnie, nieuszkodzony, nie regenerowany (not refurbished), nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletny, nie wymagające przeróbek – rozwiązanie producenta, które po zainstalowaniu będzie gotowe do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji, nie obciążone prawami osób lub podmiotów trzecich.
Niespełnienie choćby jednego z wymaganych warunków/parametrów określonych powyżej w Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych/Opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. 

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Miejscowość i data:
	Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu:

	
………………….
	
……………………………………………………………………………………………….
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