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	Przedmiot postępowania: Dostawa termobloku podwójnego wraz z wyposażeniem (1 kpl). 
(Zestawienie wymaganych parametrów technicznych
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	3

	
	TERMOBLOK POWÓJNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEN (1 kpl)

Producent/Firma*..............................................................................................
Urządzenie model/typ*....................................................
kraj pochodzenia* .........................................................
rok produkcji min. 2021*: .........................................

(*proszę podać – wypełnia Wykonawca)

Urządzenie musi spełniać, co najmniej następujące parametry:
	

	
	- Urządzenie musi umożliwić pracę z podwójnymi blokami na probówki
- Komora blokowa urządzenia musi być wykonana z ze stali nierdzewnej 
- Urządzenie musi być wyposażone w podwójny wyświetlacz umożliwiający monitorowanie temperatury oraz czasu trwania  procesu 
- Urządzenie musi być wyposażone w port USB umożliwiający zbieranie danych przez Użytkownika 
- Urządzenie musi posiadać komorę mocowaną za pomocą magnesów 
- Komora blokowa musi być jednolicie uformowana w celu zapewnienia jedność temperatury w komorze w trakcie trwania procesu 
- Urządzenie musi posiadać możliwość indywidualnego ustawienia zakresu temperatury przez Użytkownika: od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 150°C (w krokach co 0,1°C)
- Urządzenie musi posiadać możliwość indywidualnego ustawienia czasu pracy przez Użytkownika w zakresie od 1 minuty do 99 godz. 59 minut oraz możliwość pracy urządzenia w trybie ciągłym
- Jednorodność rozkładu temperatury w bloku:  ± 0,2°C
- Wymiary urządzenia nie większe niż: 210 x 290 x 120 cm (szer. x dł. x wys.)
- Zasilanie:  230 V, 50 Hz
- Wraz z urządzeniem Wykonawca zobowiązuje dostarczyć się, co najmniej 
• kompatybilny blok na probówki typu ependorf 20 x 1,5ml/2,0ml – 1 szt. 
• kompatybilny blok na probówki typu falcon 12 x 16 mm (ml?) – 1 szt. 
• uchwyt do wyjmowania bloków – 1 szt. 
Wszystkie elementy muszą być ze sobą kompatybilne 
	






TAK/ NIE*

Niespełnienie warunku
               = Odrzucenie oferty

(*proszę wybrać – wypełnia Wykonawca)


	II
	
Okres gwarancji dla całej aparatury minimum 24 miesięcy
	
Okres gwarancji:...............miesięcy*
(*proszę podać – wypełnia Wykonawca)
	
Uwaga: 

 Gwarancja poniżej 24 miesięcy = odrzucenie oferty



	Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nie prototypowy – wytwarzany seryjnie, nieuszkodzony, nie regenerowany (not refurbished), nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletny, nie wymagające przeróbek – rozwiązanie producenta, które po zainstalowaniu będzie gotowe do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji, nie obciążone prawami osób lub podmiotów trzecich.
Niespełnienie choćby jednego z wymaganych warunków/parametrów określonych powyżej w Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych/Opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. 
	Miejscowość i data:
	Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu:

	
………………….
	
……………………………………………………………………………………………….
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