Załącznik nr 1

do sprawy DAN 368/21

| Lp. | Przedmiot postępowania: Dostawa termobloku podwójnego wraz z wyposażeniem (1 kpl). (Zestawienie wymaganych parametrów technicznych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | TERMOBLOK POWÓJNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEN (1 kpl) Producent/Firma*.............................................................................................. Urządzenie model/typ*.................................................... kraj pochodzenia* ......................................................... rok produkcji min. 2021*: ......................................... (*proszę podać – wypełnia Wykonawca) Urządzenie musi spełniać, co najmniej następujące parametry: |  |  |
|  | - Urządzenie musi umożliwić pracę z podwójnymi blokami na probówki - Komora blokowa urządzenia musi być wykonana z ze stali nierdzewnej - Urządzenie musi być wyposażone w podwójny wyświetlacz umożliwiający monitorowanie temperatury oraz czasu trwania procesu - Urządzenie musi być wyposażone w port USB umożliwiający zbieranie danych przez Użytkownika - Urządzenie musi posiadać komorę mocowaną za pomocą magnesów - Komora blokowa musi być jednolicie uformowana w celu zapewnienia jedność temperatury w komorze w trakcie trwania procesu - Urządzenie musi posiadać możliwość indywidualnego ustawienia zakresu temperatury przez Użytkownika: od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 150°C (w krokach co 0,1°C) - Urządzenie musi posiadać możliwość indywidualnego ustawienia czasu pracy przez Użytkownika w zakresie od 1 minuty do 99 godz. 59 minut oraz możliwość pracy urządzenia w trybie ciągłym - Jednorodność rozkładu temperatury w bloku: ± 0,2°C - Wymiary urządzenia nie większe niż: 210 x 290 x 120 cm (szer. x dł. x wys.) - Zasilanie: 230 V, 50 Hz - Wraz z urządzeniem Wykonawca zobowiązuje dostarczyć się, co najmniej • kompatybilny blok na probówki typu ependorf 20 x 1,5ml/2,0ml – 1 szt. • kompatybilny blok na probówki typu falcon 12 x 16 mm (ml?) – 1 szt. • uchwyt do wyjmowania bloków – 1 szt. Wszystkie elementy muszą być ze sobą kompatybilne |  | TAK/ NIE* Niespełnienie warunku = Odrzucenie oferty (*proszę wybrać – wypełnia Wykonawca) |
| II | Okres gwarancji dla całej aparatury minimum 24 miesięcy | Okres gwarancji:...............miesięcy* (*proszę podać – wypełnia Wykonawca) | Uwaga: Gwarancja poniżej 24 miesięcy = odrzucenie oferty |

| Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nie prototypowy – wytwarzany seryjnie, nieuszkodzony, nie regenerowany (not refurbished), nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletny, nie wymagające przeróbek – rozwiązanie producenta, które po zainstalowaniu będzie gotowe do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji, nie obciążone prawami osób lub podmiotów trzecich. Niespełnienie choćby jednego z wymaganych warunków/parametrów określonych powyżej w Zestawieniu wymaganych parametrów technicznych/Opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Miejscowość i data:; Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu:. ………………….; ……………………………………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |